## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật của vật tư y tế năm 2026 - 2028 của Bệnh viện Nhi Hà Nội
(Đính kèm công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
STT | Tên danh mục | Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
Phần 01: Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide
1 | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 3/0, dài ≥ 75cm. Kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) (thành phần: Carbon, Mangan, Lưu huỳnh, Silic, Crom 17-19%, Niken 8-11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt ≥ 15.50N. Sản phẩm có chứng nhận FDA, EC. | Sợi | 1896
2 | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 4/0, dài ≥ 75cm. Kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) (thành phần: Carbon, Mangan, Lưu huỳnh, Silic, Crom 17-19%, Niken 8-11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt ≥ 9.81N. Sản phẩm có chứng nhận FDA, EC. | Sợi | 2756
3 | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 5/0, dài ≥ 75cm. Kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) (thành phần: Carbon, Mangan, Lưu huỳnh, Silic, Crom 17-19%, Niken 8-11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt ≥ 6.67N. Sản phẩm có chứng nhận FDA, EC. | Sợi | 3620
4 | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 6/0, dài ≥ 45cm. Kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 12mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) (thành phần: Carbon, Mangan, Lưu huỳnh, Silic, Crom 17-19%, Niken 8-11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt ≥ 3.04N. Sản phẩm có chứng nhận FDA, EC. | Sợi | 5200
5 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide 7/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid, số 7/0, dài ≥75cm. Kim tam giác, 3/8 vòng tròn, dài 13mm. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 48
6 | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 10/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid, số 10/0, dài ≥30cm. 2 Kim tiết diện hình thang, 3/8 vòng tròn, dài 6mm, phủ silicon. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 24
Phần 02: Chỉ không tiêu vi phẫu
7 | Chỉ không tiêu vi phẫu 8/0 | Chỉ: cỡ 8/0, chất liệu polyamide 6.6, dài ≥ 15cm. Kim: chất liệu thép không gỉ, đầu kim dạng vát cạnh (sharp edge), đường kính kim ≤ 150 μm, dài kim 4 mm, 3/8 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 120
8 | Chỉ không tiêu vi phẫu 9/0 | Chỉ: cỡ 9/0, chất liệu polyamide 6.6, dài ≥ 15cm. Kim: chất liệu thép không gỉ, đầu kim dạng tròn vi phẫu (taper point), đường kính kim ≤ 100 μm, dài kim 4 mm, 3/8 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 216
9 | Chỉ không tiêu vi phẫu 10/0 | Chỉ: cỡ 10/0, chất liệu polyamide 6.6, dài ≥ 15cm. Kim: chất liệu thép không gỉ, đầu kim dạng tròn vi phẫu (taper point), đường kính kim ≤ 100 μm, dài kim 3-4 mm, 3/8 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 216
10 | Chỉ không tiêu vi phẫu 11/0 | Chỉ: cỡ 11/0, chất liệu polyamide 6.6, dài ≥ 7cm. Kim: chất liệu thép không gỉ, đầu kim dạng tròn vi phẫu (taper point), đường kính kim ≤ 80 μm, dài kim 3 mm, 3/8 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 216
Phần 03: Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene (1 kim)
11 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 2/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 2/0, chỉ dài ≥ 75cm. 1 kim tròn 1/2 vòng tròn, dài 26mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, độ nhám bề mặt ≤ 0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 29.14N. Sản phẩm có chứng nhận FDA, EC. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 1600
Phần 04: Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene (2 kim)
12 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0. dài ≥ 90cm. 2 kim tròn đầu tròn, làm bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric; giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 26mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 504
13 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0. dài ≥ 90cm. 2 kim tròn đầu cắt, làm bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 20mm, 1/2 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 408
14 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0, dài ≥ 75cm. 2 kim tròn đầu tròn, làm bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 13mm, 1/2 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 408
15 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0, dài ≥ 60cm. 2 kim tròn đầu tròn, làm bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 11mm, 3/8 vòng tròn. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 504
Phần 05: Chỉ tiêu chậm đơn sợi
16 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0, dài ≥70cm. 1 kim tròn đầu hình thoi dài 26mm, 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc thân kim. Lực giữ vết mổ: 80% sau 2 tuần , 70% sau 4 tuần, 60% sau 6 tuần. Thời gian tan hoàn toàn 180 - 240 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 1656
17 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài ≥70cm. 1 kim tròn đầu hình thoi dài 20mm, 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc thân kim. Lực giữ vết mổ: 60% sau 2 tuần , 40% sau 4 tuần, 35% sau 6 tuần. Thời gian tan hoàn toàn 180 - 240 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 2048
18 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 5/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0, dài ≥70cm. 1 kim tròn đầu tròn dài 13mm, 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc thân kim. Lực giữ vết mổ: 60% sau 2 tuần , 40% sau 4 tuần, 35% sau 6 tuần. Thời gian tan hoàn toàn 180 - 240 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 5040
19 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 6/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0, dài ≥70cm. 2 kim tròn đầu cắt dài 13mm, 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc thân kim. Lực giữ vết mổ: 60% sau 2 tuần , 40% sau 4 tuần, 35% sau 6 tuần. Thời gian tan hoàn toàn 180 - 240 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 5430
Phần 06: Chỉ tiêu chậm đa sợi
20 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 2 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 2, dài ≥75cm. 1 kim tròn đầu cắt , có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 200
21 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 1, dài ≥ 90cm, có chất kháng khuẩn. 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 600
22 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 2/0, dài ≥ 70cm, có chất kháng khuẩn. 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 26mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 7056
23 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 3/0, dài ≥ 70cm, có chất kháng khuẩn. 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 26mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 3100
24 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 4/0, dài ≥ 70cm, có chất kháng khuẩn. 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 26mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 7420
25 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 5/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 5/0, dài ≥ 70cm, có chất kháng khuẩn. 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 17mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 9000
26 | Chỉ tiêu chậm đa sợi số 6/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% Calcium Stearate, chỉ số 6/0, dài ≥ 45cm. 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc thân kim, bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 13mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 4404
Phần 07: Chỉ tiêu nhanh đa sợi
27 | Chỉ tiêu nhanh đa sợi số 3/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, số 3/0, dài ≥75cm. 1 kim tam giác ngược bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 19mm, 3/8 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 700
28 | Chỉ tiêu nhanh đa sợi số 4/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, số 4/0, dài ≥75cm. 1 kim tam giác ngược bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 19mm, 3/8 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 912
29 | Chỉ tiêu nhanh đa sợi số 5/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, số 5/0, dài ≥45cm. 1 kim tam giác ngược bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 11mm, 3/8 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 2712
30 | Chỉ tiêu nhanh đa sợi số 6/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, số 6/0, dài ≥45cm. 1 kim tam giác ngược bằng hợp kim có chứa tối thiểu Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, phủ silicone, dài 11mm, 3/8 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | Sợi | 2016
Phần 08: Chỉ tiêu nhanh đơn sợi
31 | Chỉ tiêu nhanh đơn sợi số 4/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene), số 4/0, chỉ dài ≥45cm.1 kim thân hình thang, dài 19mm. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | sợi | 216
32 | Chỉ tiêu nhanh đơn sợi số 5/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene), số 5/0, chỉ dài ≥45cm.1 kim thân hình thang, dài 13mm. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Sản phẩm có chứng nhận FDA, CE. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | sợi | 216
Phần 09: Chỉ nâng mô
33 | Chỉ nâng mô | Chỉ nâng đỡ mô bằng silicone, sợi dài ≥75cm, rộng 1,5mm. Có các màu đỏ, vàng, xanh. | Sợi | 400
Phần 10: Vật liệu cầm máu
34 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 10cm x 20cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, dạng bông hoặc lưới, tự tiêu sau 7-14 ngày. Kích thước tối thiểu 10cm x 20cm. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng miếng. | Miếng | 650
35 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5cm x 7.5cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, dạng bông hoặc lưới, tự tiêu sau 7-14 ngày. Kích thước tối thiểu 5cm x 7,5cm. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng miếng. | Miếng | 100
36 | Sáp cầm máu xương | Thành phần: hỗn hợp tiệt trùng gồm tối thiểu sáp ong trắng và isopropyl palmitate. Trọng lượng ≥ 2,5g/miếng. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng miếng. | Miếng | 360
37 | Miếng xốp cầm máu tự tiêu | Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp. Kích thước tối thiểu 7cm x 5cm x 1cm. Khả năng thấm hút tối thiểu 50 lần so với trọng lượng ban đầu. Tự tiêu hoàn toàn sau 4 -6 tuần. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng miếng. | Cái | 80
Phần 11: Dụng cụ vi phẫu
38 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật đơn | Kẹp mạch máu vi phẫu đơn chất liệu PEEK, thanh ngang bằng thép không gỉ. Có các kích thước: - Size S: dài 11,0 mm, cho mạch 0,2 -1, mm. - Size M: dài 14,5 mm, cho mạch ≤1,0 mm. - Size L: dài 17,3 mm, cho mạch 1,0 - 2,0 mm. Lực kẹp: tĩnh mạch : 0,2N – 0.49N, động mạch: 0,2N-0,69N Có tính năng chống tuột kẹp, không biến dạng đầu kẹp khi giữ mạch, đầu kẹp bo tròn, bề mặt xử lý chống chói dưới kính hiển vi. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 24
39 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật đôi | Kẹp mạch máu vi phẫu đôi chất liệu PEEK, thanh ngang bằng thép không gỉ. Có các kích thước: - Size S: dài 11,0 mm, cho mạch 0,2 - 1,0 mm. - Size M: dài 14,5 mm, cho mạch ≤ 1,0 mm. - Size L: dài 17,3 mm, cho mạch 1,0 - 2,0 mm. Lực kẹp: tĩnh mạch : 0,2N - 0,49N, động mạch: 0,2N - 0,69N Có tính năng chống tuột kẹp, không biến dạng đầu kẹp khi giữ mạch, đầu kẹp bo tròn, bề mặt xử lý chống chói dưới kính hiển vi. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 24
Phần 12: Bộ nẹp vít kéo giãn
40 | Nẹp chỉnh hình xương hàm dưới bên phải dùng cho trẻ em | Nẹp có 6 lỗ. Chiều dài mỗi vòng ren là 0.5mm, kích thước kéo dãn tối đa từ 15m đến 25mm. Sử dụng vít 1,5mm | Cái | 20
41 | Nẹp chỉnh hình xương hàm dưới bên trái dùng cho trẻ em | Nẹp có 6 lỗ. Chiều dài mỗi vòng ren là 0,5mm, kích thước kéo dãn tối đa từ 15m đến 25mm. Sử dụng vít 1,5mm. | Cái | 20
42 | Nẹp chỉnh hình xương sọ dùng cho trẻ em | Nẹp có 16 lỗ. Chiều dài mỗi vòng ren là 0,3mm - 0,5mm, kích thước kéo dãn tối đa từ 30mm. Sử dụng vít 1,5mm. | Cái | 50
43 | Tay nối dài cho nẹp chỉnh hình xương sọ | Kết nối đồng bộ với nẹp chỉnh hình xương sọ dùng cho trẻ em. | Cái | 50
44 | Vít hàm mặt tự khoan tự taro đường kính 1,5mm các cỡ | Đường kính thân vít 1,5mm, đường kính mũ vít 2,5mm, bước ren 0,5mm, chiều dài từ 3,5mm - 7mm, tự khoan, tự taro. Được làm từ chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6A1-4V). | Cái | 1340
Phần 13: Bộ nẹp vít 2.0mm
45 | Nẹp hàm thẳng 8 lỗ cho vít 2,0mm | Nẹp thẳng 8 lỗ, chất liệu Titanium, dày 1,0mm. Dùng với vít đường kính 2,0mm. Xuất xứ: G7. | Cái | 40
46 | Nẹp hàm thẳng 16 lỗ cho vít 2,0mm | Nẹp thẳng 16 lỗ, chất liệu Titanium, dày 1,0mm. Dùng với vít đường kính 2,0mm. Xuất xứ: G7. | Cái | 40
47 | Nẹp chữ X 6 lỗ các loại, dùng vít 2,0 mm | Nẹp mặt chữ X 6 lỗ, dày 0,6mm và 1mm, chất liệu Titanium. Dùng vít 2,0mm. Xuất xứ: G7. | Cái | 20
48 | Nẹp chữ Y 5 lỗ các loại dùng vít 2,0 mm | Nẹp mặt chữ Y, 5 lỗ, dày 0,6mm và 1mm, chất liệu Titanium. Dùng vít 2,0mm. Xuất xứ: G7. | Cái | 20
49 | Vít mini titan hàm mặt 2,0 mm | Đường kính 2,0mm, chiều dài từ 4mm đến 11 mm, đường kính mũ vít 3,0mm, bước ren 0,75mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt. Được làm từ chất liệu Ti-6Al-4V . Xuất xứ: G7. | Cái | 1060
Phần 14: Bộ nẹp vít 1.6mm
50 | Nẹp chữ L, 6 lỗ, bên phải, dày 0,6mm | Nẹp mặt chữ L 6 lỗ, quay phải, chất liệu Titanium ASTM F136,, dày 0,6mm. Góc trong 100 độ, dùng với vít đường kính 1,6mm. Có chứng nhận FDA. | Cái | 20
51 | Nẹp chữ L, 6 lỗ, bên trái, dày 0,6mm | Nẹp mặt chữ L 6 lỗ, quay trái, chất liệu Titanium ASTM F136, dày 0,6mm. Góc trong 100 độ, dùng với vít đường kính 1,6mm. Có chứng nhận FDA. | Cái | 20
52 | Vít xương 1,6mm | Vít xương đường kính 1,6mm, chất liệu Titanium ASTM F136, dài 4, 5 6, 8mm.Tương thích Nẹp chữ L, 6 lỗ, bên phải và bên trái, dày 0,6mm. Có chứng nhận FDA | Cái | 240
Phần 15: Bộ lưới vá tự tiêu
53 | Lưới vá tự tiêu | Lưới vá chất liệu sinh học tự tiêu, thành phần gồm khoảng 85% PDLLA và 15% PGA. Tự tiêu trong khoảng từ 12 - 14 tháng. Kích cỡ 11x126mm, dày 1,0mm. Dùng vít tự tiêu đường kính 2,1mm. Có cơ chế cố định bằng vật liệu tự tiêu thông qua năng lượng sóng siêu âm. | Cái | 50
54 | Vít tự tiêu đường kính 2,1mm | Vít tự tiêu đường kính 2,1mm, dài từ 4mm đến 7mm, chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid). Tự tiêu trong vòng 12 - 30 tháng. Dùng cho lưới vá tự tiêu. Có cơ chế cố định bằng vật liệu tự tiêu thông qua năng lượng sóng siêu âm. | Cái | 3000
Phần 16: Miếng ghép tạo hình
55 | Miếng ghép tạo hình vành tai trái | Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao Có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. Kích cỡ 50mm x 61mm. Có chứng nhận FDA | Cái | 20
56 | Miếng ghép tạo hình vành tai phải | Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao Có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. Kích cỡ 50mm x 61mm. Có chứng nhận FDA. | Cái | 20
57 | Miếng ghép tạo hình đế tai trái | Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, Có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. Kích cỡ 35mm x 53mm. Có chứng nhận FDA | Cái | 20
58 | Miếng ghép tạo hình đế tai phải | Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, Có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. Kích cỡ 35mm x 53mm. Có chứng nhận FDA. | Cái | 20
59 | Miếng ghép tạo hình sọ mặt và sàn ổ mắt | Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. Có tối thiểu các loại kích thước: 30x50mm, 38x50mm, 50x76mm, độ dày: 0,45mm; 0,85mm; 1,0mm; 1,5mm. Có chứng nhận FDA. | Cái | 12
Phần 17: Bộ nẹp mắt xích
60 | Nẹp mắt xích khoá 3.5mm | Chất liệu Titanium nguyên chất. Độ dày nẹp 3,0mm, chiều rộng 10mm. Có các kích cỡ khác nhau: từ 5-18 lỗ, chiều dài từ 64mm - 233mm. | Cái | 40
61 | Vít khoá 3.5mm | Chất liệu Titanium Alloy, tự taro. Đường kính 3,5mm, mũ vít hình sao, đường kính lõi 2,7mm. Chiều dài: có đầy đủ các kích cỡ từ 10-50mm, bước tăng 2mm và từ 45-80mm, bước ren tăng 5mm. | Cái | 240
Phần 18: Bộ đinh nội tủy rỗng nòng
62 | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa phương diện | Đinh nội tủy xương đùi, chất liệu Titanium Alloy. Đinh có 4 lỗ bắt vít 2 lỗ đầu gần và 2 lỗ bắt vít đầu xa. Đường kính có tối thiểu 4 cỡ từ 9,5-12mm. Chiều dài tương ứng từng cỡ từ 320mm - 440mm. | Bộ | 10
63 | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy | Chất liệu Titanium. Đường kính phần ren là 6,3mm, đường kính thân 4,8mm. Chiều dài: có đầy đủ các kích cỡ từ 65mm - 125mm, bước tăng 5mm. | Cái | 10
64 | Vít chốt khóa dùng với đinh nội tủy xương đùi | Chất liệu Titanium Alloy. Có các cỡ: - Chiều dài đối với vít đường kính 4,5mm: có đầy đủ các kích cỡ từ 26mm - 90mm, bước tăng 5mm. - Chiều dài đối với vít đường kính 5,0mm: có đầy đủ các kích cỡ từ 6mm - 100mm, bước tăng 5mm. | Cái | 10
Phần 19: Vít rỗng nòng
65 | Vít xốp rỗng nòng 4.0mm | Chất liệu titanium, đường kính 4,0mm, thân ren bán phần. Chiều dài: có đầy đủ các kích cỡ từ 25-70mm, bước tăng 5mm. | Cái | 60
66 | Vòng đệm 4.0 | Chất liệu hợp kim titanium. Dùng cho vít rỗng nòng 4,0mm. | Cái | 60
67 | Vít xốp rỗng nòng 7.3mm | Chất liệu titanium, 7,3mm, thân ren bán phần. Chiều dài: có đầy đủ các kích cỡ từ 50-120mm, bước tăng 5mm. | Cái | 40
68 | Vòng đệm 7.3mm | Chất liệu hợp kim titanium. Dùng cho vít 7,3mm. | Cái | 40
Phần 20: Đinh Metaizeau
69 | Đinh Metaizeau 2.0mm | Chất liệu: Titanium, có thể uốn cong theo ý muốn. Kích thước: dài ≥ 440mm, đường kính 2,0mm | Cái | 60
70 | Đinh Metaizeau 3.0mm | Chất liệu: Titanium. Kích thước: dài ≥440mm, đường kính 3,0mm. | Cái | 60
71 | Đinh Metaizeau 3.5mm | Chất liệu: Titanium. Kích thước: dài ≥440mm, đường kính 3,5mm. | Cái | 40
Phần 21: Bộ nẹp khóa hãm sụn
72 | Bộ nẹp khóa hãm sụn số 8 | Bộ nẹp khóa hãm sụn số 8 bao gồm: - Nẹp: có 2 lỗ bắt vít đa hướng, hình số 8, chất liệu titanium phủ TiOB hoặc tương đương, gồm 2 loại: loại không có móng vuốt và loại có 2 móng vuốt. Khoảng cách giữa 2 lỗ bắt vít: 12 hoặc 16 mm. - Vít khóa: 2 vít khóa 3.5/4.0mm, độ dài từ 20 đến 50mm, chất liệu titanium hoặc tương đương, đầu bắt tuốc nơ vít trên mũ vít hình lục giác. | Bộ | 28
Phần 22: Đinh nội tủy chuyên dụng cho trẻ em
73 | Đinh nội tủy chuyên dụng cho trẻ em kiểu telescope | Đinh nội tủy chuyên dụng cho trẻ em xương thủy tinh kiểu telescope, chất liệu titanium hoặc tương đương các cỡ: Cỡ số 1: đường kính 3,2mm, chiều dài có tối thiểu các cỡ 70/80/100/120/135/140/150/160/170/200/210/220/230/250mm. Cỡ số 2: đường kính 4,0mm, chiều dài có tối thiểu các cỡ 120/130/135/160/170/200/210/220/230/250mm Cỡ số 3: đường kính 4,8mm, chiều dài có tối thiểu các cỡ 70/80/85/90/100/120/130/140/170/180/200/230/250/300mm Cỡ số 4: đường kính 5,5mm, chiều dài có tối thiểu các cỡ 130/140/170/180/230/250/280/300mm Cỡ số 5: đường kính 6,4mm, chiều dài có tối thiểu các cỡ 250/300/350mm | Cái | 20
Phần 23: Xương nhân tạo dạng dẻo
74 | Xương nhân tạo dạng dẻo 10cc | Thành phần: - Vật liệu thủy tinh sinh học có thành phần SiO2: 45%, CaO: 24.5%, P2O5: 6%, Na2O: 24.5%; hoặc - Vật liệu khác có thành phần Hydroxyapatite tổng hợp (canxi phosphat) và Curdlan - β-1,3 glucan polymer. Quy cách: ≥ 10cc/hộp | Hộp | 20
Phần 24: Xương nhân tạo dạng hạt
75 | Xương nhân tạo dạng hạt 15cc | Thành phần gồm Biphasic Calcium Phosphate (HA/β-TCP) trong đó 60% HA/ 40% β-TCP . Độ phủ xốp 70%, kích thước độ xốp trung bình trong khoảng từ 300 đến 600 micromét. Quy cách: hộp gồm tối tiểu 2 lọ, mỗi lọ ≥ 15cc | Hộp | 20
Phần 25: Xi măng ngoại khoa
76 | Xi măng ngoại khoa không kháng sinh | Bao gồm: - Bột gồm 84.1 % Poly(methyl acrylate / methyl methacrylate, 0.9% Benzoyl peroxide, 15% Zirconium dioxide: 40 gam. - Chất lỏng gồm: 98.47% Methyl methacrylate1 ( Stabilized with Hydroquinone), 1.53% DmpT ( N-dimethyl-p-toluidine): 20ml | Hộp | 20
77 | Xi măng ngoại khoa có kháng sinh | Bao gồm: - Bột gồm 82.48 % Poly(methyl acrylate /methyl methacrylate, 0.86 % Benzoyl peroxide, 14.70 % Zirconium dioxide và 1.96 % Gentamicin sulfate: 40 gam. - Chất lỏng gồm 98.47% Methyl methacrylate1 ( Stabilized with Hydroquinone), 1.53% DmpT ( N-dimethyl-p-toluidine): 20mL | Hộp | 20
Phần 26: Thanh nâng ngực
78 | Thanh nâng ngực | Chất liệu thép không gỉ dùng trong cấy ghép y tế. Có khắc chiều dài ngay trên thanh. Chính giữa thanh có đầu đánh dấu. Đầu thanh được bo tròn, ở giữa có đục lỗ, 2 cạnh có khía răng cưa. Dày ≥ 2,8mm. Có nhiều kích cỡ: chiều dài từ ≤ 200mm đến ≥ 400mm, chiều rộng từ 10mm đến 13mm. Xuất xứ: OECD. | Cái | 200
Phần 27: Vật tư chấn thương chỉnh hình ngoài cơ thể
79 | Nẹp gối dài | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velco và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được phân bố theo tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu cố định, hỗ trợ xương khớp sau mổ, chấn thương vùng gối. Dài tối thiểu các cỡ 40cm, 50cm, 60cm, 70cm. Có các cỡ , bao gồm cả cỡ trẻ em. | Cái | 40
80 | Nẹp cổ cứng | Làm từ chất liệu Eva gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính. Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật sau đốt cống cổ. | Cái | 20
81 | Túi treo tay | Làm bằng vải thoáng khí, có hệ thống khóa nhựa giúp điều chỉnh và tháo lắp. Sử dụng trong các trường hợp gãy xương, chấn thương khớp vai, cánh tay, cẳng tay. Nâng đỡ tay ở trạng thái nghỉ. | Cái | 40
82 | Nẹp đêm ngắn | Nẹp được làm từ chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi. Thanh nẹp hợp kim nhôm giúp cố định. Dùng khi chấn thương xương khớp cổ chân, bàn chân, tổn thương dây chằng, gãy mắt cá trong, mắt cá ngoài. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L. | Cái | 40
83 | Băng thun gối | Làm từ chất liệu Neoprene tự dính, băng nhám dính, có thể dính ở mọi vị trí. Dùng hỗ trợ chấn thương xương bánh chè, hỗ trợ khớp gối sau phẫu thuật, khi chơi thể thao. | Cái | 20
84 | Nẹp cẳng tay | Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính (khóa Velcro) và bản nẹp hợp kim nhôm uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay, hỗ trợ cố định sau gãy xương trụ, gãy Pouteau Colles. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. | Cái | 60
85 | Nẹp iselin | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. | Cái | 200
86 | Nẹp số 8 xương đòn size S | Nẹp số 8 cỡ S. Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn | Cái | 40
87 | Bột bó thủy tinh 7,5cm | Được làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. Kích thước: rộng 7,5cm, dài ≥ 360cm. | Cuộn | 4000
88 | Bột bó thạch cao 7,5cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Trọng lượng thạch cao 400g/m2 - 420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2 - 29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Kích thước: rộng 7,5 cm, chiều dài ≥360cm. | Cuộn | 5000
89 | Bột bó thạch cao 10cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Trọng lượng thạch cao 400g/m2 - 420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2 - 29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Kích thước: rộng 10 cm, chiều dài ≥360cm. | Cuộn | 400
90 | Bột bó thạch cao 15cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Trọng lượng thạch cao 400g/m2 - 420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2 - 29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Kích thước: rộng 15 cm, chiều dài ≥360cm. | Cuộn | 400
91 | Bông lót bột 10cm | Làm từ chất liệu bông không thấm nước, không gây kích ứng khi sử dụng. Kích thước: rộng 10cm, chiều dài ≥ 360cm | Cuộn | 4000
92 | Đai chống gù | Đai chống gù được thiết kế hình dáng giống đai số 8. Chất liệu chun co giãn đàn hồi, không latex. Dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, không gây kích ứng da. Giúp chỉnh hình cột sống, hỗ trợ vùng lưng trên. Hỗ trợ điều trị cho người bị loãng xương, rối loạn tư thế ngồi. Định hình vóc dáng, ngăn ngừa đau mỏi cổ, vai gáy. | Cái | 20
93 | Vớ lót bó bột 10cm | Làm từ 35% vải cotton và 65% polyester, không gây ngứa và dị ứng da. Kích thước: rộng 10cm, dài ≥ 25m. | Cuộn | 40
Phần 28: Vật tư tiêu hao thận nhân tạo
94 | Quả lọc thận nhân tạo cỡ 0,9m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: 0,9 m2. Thể tích mồi: 56 ml. Hệ số siêu lọc: 12 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 15 µm. Vỏ/đầu quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải ( với Qb: 300ml/min): Ure: 234 ml/min, Creatinine : 200 ml/min, Phosphate: 165 ml/min Vitamin B12: 96 ml/min. Tiệt trùng: Tia Gamma. | Quả | 400
95 | Quả lọc thận nhân tạo cỡ 1,3m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: 1,3 m2. Thể tích mồi: 78 ml. Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 15 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 263 ml/min; (KoA: 1010), Creatinine : 229 ml/min, Phosphate: 192 ml/min, Vitamin B12: 116 ml/min. Tiệt trùng: Tia Gamma | Quả | 200
96 | Quả lọc siêu sạch | Chất liệu màng: Polysulfone. Diện tích màng (m2): 2.2. Chất liệu vỏ Polypropylene. Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane.Thông số lọc: 5 mL/min mm HG (3,75L/min bar; max. 2 bar). Dùng cho máy thận nhân tạo Fresenius. | Quả | 20
97 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | - Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: Natri clorid: 210 - 271g Kali clorid: 5,22 -6,71 g Calci clorid.2H2O: 9,00 - 10,00 g Magnesi clorid.6H2O: 3,56 - 4,60g Acid acetic băng: 6,31 8,10g Glucose.H2O: 38,50 - 49,50g - Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) | Can | 1200
98 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: Natri bicarbonat: 84,00 g. Sử dụng tương thích với dịch A (Acid). | Can | 1000
99 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim (AVF canula): cỡ 17G, chất liệu bằng thép không gỉ SUS 304 tiêu chuẩn y tế, chiều dài 25mm, đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, thành kim phủ silicone. Dây gắn với kim (AVF Tube): bằng nguyên liệu Polyvinylchloride, chiều dài dây nối 300mm, đường kính trong 3,5mm, đường kính ngoài dây: 5,5mm, đầu nối làm từ Polycarbonate. Cánh bướm xoay, cánh có gờ chống trượt. Đầu nối Luerlock. | Cái | 4000
100 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 2825mm, dây động mạch 3685mm.Thể tích mồi: 138ml. Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 6,35 x 9,75 x 370mm. | Bộ | 3000
101 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo. Thành phần: Hydrogen Peroxide 19%, Acid peracetic 4,5%, Acid acetic 15%, các thành phần phụ khác 61,5%. Dung tích ≥ 5 Lít/can | Can | 40
102 | Phin lọc khí | Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với bộ lọc trong 0.1 microns. | Cái | 400
Phần 29: Vật tư tiêu hao lọc màng bụng
103 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động người lớn | Được sử dụng để truyền dịch lọc trong điều trị lọc màng bụng cho người lớn. Đường kính trong: 4mm, đường kính ngoài: 5,97mm. Chất liệu: Polyvinyl Chloride, HDPE, ABS, LDPE, PES và Acrylic. | Cái | 180
104 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em | Bộ kết nối máy lọc màng bụng tự động được sử dụng cho bệnh nhân nhi hoặc bệnh nhân chỉ có thể vào dịch từ 60 - 1000 ml. Đường kính trong: 4mm, đường kính ngoài: 5.97mm. Chất liệu: Polyvinyl Chloride, HDPE, ABS, LDPE, PES và Acrylic, Synthetic polyisoprene. | Cái | 60
105 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng dài 31cm | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng. Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter. Chiều dài 31cm, đầu dạng thẳng với hai nút chặn polyester. Chất liệu: Silicone. | Cái | 6
106 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng. Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter. Chiều dài 63 cm, đầu dạng cong với hai nút chặn polyester. Chất liệu: Silicone. | Cái | 14
107 | Bộ chuyển tiếp | Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng trong lọc màng bụng: - Bao gồm một đầu nối khóa cái, ống nhựa và một đầu nối khóa vặn kép (đầu đực). - Được kết nối với đầu nối Titan dùng cho ống thông lọc màng bụng. - Chiều dài: 9,685 inch, chiều rộng 0,65 inch (điểm rộng nhất). - Chất liệu: Polyethylene, polysulfone, PBT, silicone, polyester. | Cái | 100
108 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp có chứa Povidon - Iod nồng độ 10%. Chất liệu: nắp nhựa LDPE trắng, miếng xốp thấm Povidon - Iod bằng bọt polyurethane. | Cái | 57600
109 | Kẹp Catheter | Dùng để kẹp catheter lọc màng bụng trong trường hợp catheter bị thủng gây rò rỉ dịch màng bụng hoặc thay bộ chuyển tiếp cho bệnh nhân lọc màng bụng. Chất liệu polypropylene. | Cái | 40
110 | Kẹp thay dịch | Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc màng bụng. Kích thước: 9,6cm x 13cm. Vật liệu: nhựa Delrin 500 NC-10 (Natural). | Cái | 120
111 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông (Tương thích với ống thông có kích thước đường kính trong 2.6 mm, đường kính ngoài 5 mm và đường kính trong 3.5 mm, đường kính ngoài 5.1 mm). Chất liệu bằng Titanium. | Cái | 20
112 | Túi đựng dịch xả 15L | Được sử dụng kết nối với bộ cassette lọc màng bụng (hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc) tự động. Dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng tự động (viết tắt là APD). Túi thể tích 15L, có 2 cổng vào - ra, ống vào và ống ra có kẹp để kiểm soát dòng chảy của dịch. | Cái | 240
Phần 30: Vật tư tiêu hao lọc máu
113 | Quả lọc thay huyết tương cho trẻ nhỏ | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 73 ml ±10%. Diện tích màng hiệu dụng: 0,15 m2. Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene. Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm. Độ dày thành sợi lọc: 150 µm. Thể tích máu trong sợi lọc: 22 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 50 ml/phút. Tốc độ máu tối đa: 180 ml/phút | Quả | 8
114 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi với cân nặng >8kg. Chất liệu: màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES), vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate, ống dẫn: PVC, Cartrige: PETG. Các thông số khác: Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml, diện tích màng hiệu dụng: 0,2 m2, đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm, độ dày thành sợi lọc: 50 µm, tốc độ dòng máu tối thiểu: 20 ml/phút, tốc độ dòng máu tối đa: 100 ml/phút, thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml, TMP tối đa: 500mmHg (hoặc 67 kPa). | Quả | 60
115 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn. Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu (± 10 %): 93 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 50 - 180 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 11 kg | Quả | 80
116 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ lớn | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer, vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate, ống dẫn: PVC, cartridge: PETG. Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide). Thông số kỹ thuật của quả lọc: Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6, Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml, Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2, Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm, Độ dày thành sợi lọc: 50µm, Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút, Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 66 ml ±10%, cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg. | Quả | 60
117 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 6,5F dài 100mm | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu. Chất liệu: thermosensitive PUR. Kích thước (OD): 6.5F Chiều dài: 100 mm. Bao gồm: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm. | Cái | 80
118 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 8F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR. Kích thước: (OD): 8F. Chiều dài: 150 mm. Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền, (1) nong mạch 8F x 150 mm. | Cái | 80
119 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 11F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu. Chất liệu: thermosensitive PUR. Kích thước (OD): 11F. Chiều dài: 200 mm. Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.038 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 11F x 150 mm. | Cái | 80
120 | Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu | Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer theo tiêu chuẩn ISO 594 đối với sản phẩm hình nón. Được tiệt trùng bằng oxit etylen (ETO) vô trùng không có độc tố, không làm từ cao su tự nhiên. Thể tích mồi của túi: 27 mL (± 10%). Có thể sử dụng tối đa 72 giờ. | Cái | 100
121 | Túi đựng dịch thải 5L | Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT Được trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex. Thể tích: ≥ 5L. | Cái | 80
Phần 31: Vật tư tiêu hao dùng cho dao mổ Coblator II
122 | Đầu cắt amidan và nạo VA | Cấu tạo: điện cực lưỡng cực, có 3 vòng điện cực. Đầu gắn liền với dây truyền dịch, cổng hút dịch và dây dẫn nối với máy. Đầu có thể uốn cong góc 37o, đường kính 5,8mm, chiều dài 137mm. Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút. Có chứng nhận FDA. Tương thích với dao mổ Coblator II. | Cái | 300
123 | Đầu chuyên nạo VA | Cấu tạo điện cực dạng lưới phẳng, đầu gắn liền với dây truyền dịch, cổng hút dịch và dây dẫn nối với máy. Đầu có thể uốn cong góc 37o, đường kính 5mm, chiều dài 140mm. Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút. Có chứng nhận FDA. Tương thích với dao mổ Coblator II. | Cái | 60
124 | Đầu phẫu thuật thanh quản người lớn và trẻ em | Cấu tạo điện cực đơn, đầu gắn liền với dây truyền dịch, cổng hút dịch và dây dẫn nối với máy. Chiều dài làm việc 19cm, đường kính đầu tip 2,8mm. Góc 50o cách tay cầm 3cm; đầu tip cong góc 16o ở đầu xa. Không uốn cong. Có chứng nhận FDA. Tương thích với dao mổ Coblator II. | Cái | 10
125 | Đầu mổ xoang, cắt polyp mũi | Cấu tạo có 3 vòng điện cực, có kênh dẫn nước và kênh hút. Chiều dài trục 137mm; đường kính vỏ ngoài của trục 4,6mm; đường kính lòng ống hút 1,6mm và đường kính đầu tip động x=3,5mm và y = 4mm. Có chứng nhận FDA. Tương thích với dao mổ Coblator II. | Cái | 10
126 | Đầu cắt polyp, u mạch | Cấu tạo điện cực phẳng, kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. Chiều dài trục 137mm; vỏ ngoài của trục 4,6mm; đường kính lòng ống hút 1,6mm và đường kính đầu tip động x=2,9mm và y = 3,9mm. Có chứng nhận FDA. Tương thích với dao mổ Coblator II. | Cái | 10
Phần 32: Vật tư tiêu hao dùng cho máy cắt nạo xoang UM600
127 | Lưỡi bào thẳng đường kính 2mm | Lưỡi bào thẳng, đường kính 2 mm, chiều dài 12 cm. Đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 10
128 | Lưỡi bào thẳng đường kính 3mm | Lưỡi bào thẳng, đường kính 3 mm, chiều dài 12 cm. Đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 10
129 | Lưỡi bào thẳng đường kính 4mm | Lưỡi bào thẳng, đường kính 4 mm, chiều dài 12 cm. Đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 8
130 | Lưỡi bào cong 40 độ, đường kính 3mm, cạnh cắt đôi răng cưa mặt sau | Lưỡi bào cong lên 40 độ, cạnh cắt đôi răng cưa mặt sau, đường kính 3 mm, chiều dài 12 cm. Đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 8
131 | Lưỡi bào cong 40 độ, đường kính 4mm, cạnh cắt đôi răng cưa mặt sau | Lưỡi bào cong lên 40 độ, cạnh cắt đôi răng cưa mặt sau, đường kính 4 mm, chiều dài 12 cm. Đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 4
132 | Lưỡi bào cong 40 độ, đường kính 3mm, cạnh cắt đôi răng cưa trước | Lưỡi bào cong lên 40 độ, cạnh cắt đôi răng cưa mặt trước, đường kính 3 mm, chiều dài 12 cm, đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 8
133 | Lưỡi bào cong 40 độ, đường kính 4mm, cạnh cắt đôi răng cưa trước | Lưỡi bào cong lên 40 độ, cạnh cắt đôi răng cưa mặt trước, đường kính 4 mm, chiều dài 12 cm, đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 6
134 | Lưỡi bào cong 65°, đường kính 3mm, cửa sổ cắt hai cạnh răng cưa hướng ra sau | Lưỡi bào cong lên 65 độ, cửa sổ cắt hai cạnh răng cưa hướng ra sau, đường kính 4 mm, chiều dài 12 cm. Đóng gói tiệt trùng. Tương thích với máy cắt nạo xoang UM600. | Cái | 4
Phần 33: Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử
135 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử (loại 1) | Vật liệu cấu thành: silicon, hợp kim bạch kim - Iride, hợp kim Titanium. An toàn khi chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T trở lên. Thông số kỹ thuật: * Bộ kích thích: đường kính ≤ 14mm, độ dày ≤ 6.2mm (≤ 3.75mm phía trên xương sọ) * Cuộn dây thu: đường kính ≤ 30mm * Điện cực: - Loại điện cực thẳng, bảo tồn cấu trúc - Chiều dài dãy điện cực trong ≤ 25,5mm - Số lượng điện cực: ≥ 22 - Khoảng cách tâm giữa các tiếp điểm: ≤ 1.0mm - Diện tích tiếp điểm điện cực: ≤ 0.28mm2 Thời gian bảo hành: ≥ 10 năm | Bộ | 10
136 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử (loại 2) | Vật liệu cấu thành: silicon, hợp kim bạch kim - Iride, Titanium. An toàn khi chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T trở lên. Thông số kỹ thuật: * Bộ kích thích: đường kính ≤ 20mm, độ dày ≤ 6.2mm (≤ 3.75mm phía trên xương sọ) * Cuộn dây thu: đường kính ≤ 33mm * Điện cực: - Loại điện cực thẳng, bảo tồn cấu trúc - Chiều dài dãy điện cực trong ≤ 25,5mm - Số lượng điện cực: ≥ 22 - Khoảng cách tâm giữa các tiếp điểm: ≤ 1.0mm - Diện tích tiếp điểm điện cực: ≤ 0.32mm2 Thời gian bảo hành: ≥ 10 năm | Bộ | 10
Phần 34: Vật tư tiêu hao chuyên khoa nhãn khoa
137 | Nước rửa và bảo quản kính áp tròng cứng | - Lọ có dung tích ≥ 200ml - Phù hợp cho ngâm rửa kính áp tròng cứng. | Lọ | 600
138 | Nước rửa và bảo quản kính áp tròng mềm | - Lọ có dung tích ≥ 300ml - Phù hợp cho ngâm rửa kính áp tròng mềm. | Lọ | 600
139 | Dung dịch tẩy mảng bám protein | 1 hộp gồm tối thiểu 7 cặp dung dịch ống đựng sodium hypochlorite (ống A) và potassium bromide (ống B) Có thể có hoặc không có hộp đựng lens đi kèm (tuỳ theo nhà cung cấp) | Hộp | 300
140 | Kính áp tròng cứng chỉnh hình giác mạc điều chỉnh tật khúc xạ | - Chất liệu: hợp chất chứa silicone. - Hệ số thấm khí (DK) ≥ 100*10^-11 và hệ số truyền khí (DK/t) ≥ 50*10^-9 - Điều chỉnh cận thị, có hoặc không kèm theo loạn thị - Kính đeo ban đêm có tác dụng chỉnh hình giác mạc - Cung cấp đủ dải số của nhà cung cấp theo yêu cầu chuyên môn | Cái | 400
141 | Kính củng mạc | - Là kính áp tròng cứng - Hệ số thấm khí (Dk)≥ 100*10^-11 - Có thể cung cấp kính với đường kính trong khoảng 14.0 - 16.0 mm - Điều chỉnh được cận thị, loạn thị - Cung cấp đủ dải số của nhà cung cấp theo yêu cầu chuyên môn | Miếng | 20
142 | Kính áp tròng mềm loại dùng 1 ngày chỉnh cận viễn thị | - Đảm bảo vô khuẩn - Chất liệu: được tổng hợp từ HEMA (hydroxyethyl methacrylate) hoặc MMA (methyl methacrylate). - Hệ số thấm khí (DK) ≥ 30*10^-11 và hệ số truyền khí (DK/t) ≥ 25*10^-9 - Điều chỉnh các tật khúc xạ: cận thị, viễn thị - Thời gian sử dụng của mỗi kính là 1 ngày | Cái | 200
143 | Kính áp tròng mềm loại dùng 2 tuần điều chỉnh cận viễn thị | - Đảm bảo vô khuẩn - Chất liệu: được tổng hợp từ HEMA (hydroxyethyl methacrylate) hoặc MMA (methyl methacrylate) - Hệ số thấm khí (DK) ≥ 30*10^-11 và hệ số truyền khí (DK/t) ≥ 25*10^-9 - Điều chỉnh các tật khúc xạ: cận thị, viễn thị - Thời gian sử dụng của mỗi kính là 2 tuần | Cái | 200
144 | Kính áp tròng mềm loại dùng 1 tháng chỉnh cận viễn thị | - Đảm bảo vô khuẩn - Chất liệu: được tổng hợp từ HEMA (hydroxyethyl methacrylate) hoặc MMA (methyl methacrylate) - Hệ số thấm khí (DK) ≥ 30*10^-11 và hệ số truyền khí (DK/t) ≥ 25*10^-9 - Điều chỉnh các tật khúc xạ: cận thị, viễn thị - Thời gian sử dụng của mỗi kính là 1 tháng | Cái | 200
145 | Dụng cụ tháo kính tiếp xúc cứng | - Chất liệu : Silicon hoặc các vật liệu khác (nhựa, cao su dẻo,…) có tính đàn hồi tốt - Sử dụng để tháo kính áp tròng cứng | Cái | 800
Phần 35: Vật tư tiêu hao chuyên khoa nội soi tiêu hóa
146 | Kìm sinh thiết | Tay cầm có 3 vòng, có vỏ bọc chất liệu cao su. Khớp nối đầu kìm dạng kéo. Chiều dài 180cm, 230cm. Đường kính độ mở ngàm 4.5mm hoặc 6.7mm. Tương thích kênh 2.0mm, 2.8mm. Có các kiểu ngàm: hình oval, tròn, cá sấu. Có các lựa chọn: có kim, không kim. Có chứng nhận EU MDR, FDA. | Cái | 200
147 | Kìm gắp dị vật (Kìm cá sấu) | Ngàm cá sấu. Độ mở ngàm 8.1mm. Thiết kế tay cầm dạng trượt, tiện dụng giúp thao tác đóng/ mở cốc kẹp chỉ bằng một tay. Thân kìm thiết kế dạng xoắn. Chiều dài làm việc 2300mm. Tương thích kênh 2.8mm. Có giấy chứng nhận EU MDR, FDA. | Cái | 8
148 | Kìm răng chuột | Ngàm răng chuột . Độ mở ngàm 6.3mm. Thiết kế tay cầm dạng trượt, tiện dụng giúp thao tác đóng/ mở cốc kẹp chỉ bằng một tay. Thân kìm thiết kế dạng xoắn. Chiều dài làm việc 2300mm. Tương thích kênh 2.8mm. Có chứng nhận EU MDR, FDA. | Cái | 8
149 | Kìm gắp dị vật (kìm Griffin) | Ngàm Griffin . Độ mở ngàm 8.1mm. Thiết kế tay cầm dạng trượt, tiện dụng giúp thao tác đóng/ mở cốc kẹp chỉ bằng một tay. Thân kìm thiết kế dạng xoắn. Chiều dài làm việc 1800mm và 2300mm. Tương ứng tương thích lần lượt với kênh 2.0mm và 2.8mm. Có chứng nhận EU MDR, FDA. | Cái | 10
150 | Kim tiêm cầm máu nội soi | Chiều dài làm việc 230cm. Mũi kim dài 5mm. Đường kính kim 22G và 25G. Tương thích kênh 2.8mm. Kim tiêm có hệ thống khoá, có cảnh báo khi kim được thả ra và rút ra. Đầu kim vát 3 cạnh. Thiết kế tay cầm: gài và kéo kim bằng một tay. Chất liệu kim bằng kim loại, đầu kết nối kim dạng đầu vặn . Chất liệu ống trong và ống ngoài là PP. Có chứng nhận EC, FDA | Cái | 20
151 | Lọng cắt Polyp | Thòng lọng có vỏ bọc nhựa, xoay được. Đường kính lọng cắt từ 15mm đến 36mm. Chiều dài khoảng 230cm. Đầu bằng thép không gỉ, có kênh truyền nhiệt. Tay cầm có thể xoay ở đầu tay cầm điều khiển lọng. Dây lọng thiết kế dạng bện, thòng lọng loại cứng. Dây bện có kích thước 0.4 mm. Có chứng nhận EU MDR | Cái | 40
152 | Kẹp cầm máu (Hemoclip), sử dụng 1 lần. | Xoay được 360 độ, độ mở 135 độ; Cấu trúc rãnh trượt được giữ bằng chốt ở đầu cho phép đóng mở chắc chắn trong quá trình kẹp, thao tác dễ dàng và lực kẹp ổn định. Sau khi bắn ra, độ dài chân clip là 5mm hoặc 6mm cho phép quan sát nội soi rõ hơn trong trường hợp sử dụng nhiều clip, có thể đóng mở nhiều lần. Tương thích kênh 2.8mm, độ mở 11mm, 16mm. Chiều dài 2300mm. Có chứng nhận EC. | Cái | 300
153 | Vợt lấy dị vật | Vợt hớt dị vật hình Oval dùng một lần. Chiều dài làm việc 160-230cm, đường kính 30mm, tương thích với kênh làm việc 2.8mm. | Cái | 40
154 | Nắp bảo vệ đầu dây nội soi | Phù hợp với đường kính đầu dây soi trong khoảng từ 9.9mm đến 13.2mm. Đầu nắp chụp dạng thẳng tròn hoặc vát | Cái | 10
155 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản | Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản gồm tay cầm, đầu thắt, ống kéo đầu cong và kim có chụp bảo vệ. Số vòng thắt: từ 4–6 vòng. Chiều dài dây kéo: 145cm - 190cm Tương thích với dây soi có đường kính ngoài từ 9,4 - 14 mm, sử dụng được với kênh làm việc đường kính tối thiểu 2,8 mm. | Bộ | 20
156 | Bóng nong thực quản | Bóng nong thực quản có các kích cỡ đường kính từ 6mm đến 10mm. Chất liệu Pebax. Chiều dài bóng 55mm, sử dụng được với kênh làm việc có đường kính tối thiểu 2.8mm /3.2mm. Đường kính ống thông catherter cỡ 6Fr - 7.5Fr. Chiều dài làm việc: 1800mm/ 2400mm. Tương thích với dây dẫn hướng 0.035inch. Có điểm đánh dấu cản quang tại vị trí đầu và cuối. | Cái | 12
157 | Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn HP | Phát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori từ mẫu bệnh phẩm sinh thiết dạ dày (vùng thân vị, hang vị, môn vị), thực quản, tá tràng. - Độ nhạy: 100%. - Độ đặc hiệu: ≥ 98,0%. - Độ chính xác: ≥99,9%. - Mức độ phát hiện vi khuẩn: 5CFU/phản ứng Thời gian trả kết quả âm tính: trong vòng 30 phút | Test | 11600
Phần 36: Vật tư tiêu hao điện cơ
158 | Điện cực kim dùng 1 lần | Dài ≥ 37mm, đường kính 26G(0.46mm) , diện tích ghi 0.07mm2. Có lớp phủ Silicone, 3 đầu nhọn. Hướng diện tích ghi được chỉ thị ở cán kim bằng mã màu. Lõi vonfram cách điện. | Cái | 200
159 | Điện cực dán dùng trong khảo sát dẫn truyền thần kinh | Điện cực dán đo dẫn truyền bằng Ag/AgCl, đầu kết nối 1.5mm, diện tích tiếp xúc tối thiểu 20mm x 25mm, dài ≥ 1m. | Bộ | 100
160 | Điện cực đất | Điện cực đất loại dán Ag/AgCl, đầu kết nối 1.5mm, diện tích tiếp xúc ≥ 1500mm², dài ≥ 1m. | Cái | 8
Phần 37: Vật tư tiêu hao dùng cho dao mổ Olympus model USG-410
161 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch nội soi 35cm | Tay dao siêu âm hàn mạch, đường kính 5 mm, chiều dài 35 cm. Tương thích với dao mổ Olympus model USG-410 | Cái | 10
162 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch nội soi 45cm | Tay dao siêu âm hàn mạch, đường kính 5 mm, chiều dài 45 cm. Tương thích với dao mổ Olympus model USG-410 | Cái | 10
163 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch mổ mở | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch, đường kính 5mm, chiều dài 20 cm. Tương thích với dao mổ Olympus model USG-410 | Cái | 4
164 | Dây dao siêu âm kết hợp hàn mạch, tương thích với hệ thống dao siêu âm hàn mạch | Dây dao siêu âm kết hợp hàn mạch tương thích với dao mổ Olympus model USG-410 | Cái | 4
Phần 38: Vật tư tiêu hao cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi
165 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi trục dài 16cm. Có khả năng gập góc 45 độ, với 05 điểm gập góc mỗi bên. Dụng cụ có́ thanh gạt điều chỉnh gập góc trên thân. Sử dụng được các loại băng ghim 30/45/60mm. Sản phẩm có chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. Xuất xứ: G7. | Cái | 10
166 | Băng ghim nội soi 30mm | Chiều dài băng ghim 30mm, chất liệu titanium. Băng ghim có 3 hàng ghim so le nhau, chiều cao thay đổi mỗi bên. Khoảng đóng: 1.5mm - 0.88mm. Tương thích với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi. Xuất xứ: G7. | Cái | 20
167 | Băng ghim nội soi 45mm | Chiều dài 45mm, chất liệu titanium. Băng ghim có 3 hàng ghim so le nhau, chiều cao thay đổi mỗi bên. Khoảng đóng: 1.5mm - 0.88mm đối với mạch máu/ mô mỏng, 2.25mm - 1.5mm đối mô trung bình/dày. Tương thích với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi. Xuất xứ: G7. | Cái | 60
168 | Băng ghim nội soi 60mm | Chiều dài 60mm, chất liệu titanium. Băng ghim có 3 hàng ghim so le nhau, chiều cao thay đổi mỗi bên. Khoảng đóng: 2.25mm - 1.5mm. Tương thích với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi. Xuất xứ: G7. | Cái | 20
Phần 39: Vật tư tiêu hao ngoại khoa khác
169 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài, có 2 vị trí cố định: gắn hoặc treo trên cây truyền dịch. - Có 4 thang đo áp lực có thể xoay được, có 2 chỉ số đo là mmHg hoặc cmH2O - Có Buồng nhỏ giọt ≥ 75ml, kèm kính lúp để quan sát dòng chảy. - Có 2 cổng lấy mẫu/ tiêm - Có túi chứa dịch ≥ 600 ml. - Kèm catheter não thất phủ barium dài 35cm, đường kính trong 1.5mm và đường kính ngoài 2.8mm, kích thước lỗ dòng chảy là 1.1mm. - Có dây dẫn dịch - Có lỗ thông hơi kỵ nước. - Có chứng nhận FDA | Bộ | 60
170 | Bộ dẫn lưu dịch não thất - ổ bụng cố định áp lực | - Van có kích thước: loại nhỏ 36mm x 13mm x 6mm hoặc trung bình: 40mm x 16,5mm x 8mm, với tối thiểu 3 mức áp lực (thấp, trung bình, cao) - Catheter não thất dài 23cm, đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm - Catheter ổ bụng dài 90cm, đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm - Van có khoang kiểm soát hiện tượng siphon. Phía trên là màng silicone, phía dưới là chất liệu polypropylene. - Catheter phủ Barium - Có chứng nhận FDA | Bộ | 40
171 | Que luồn dưới da sử dụng hỗ trợ đặt van dẫn lưu não thất ổ bụng | Que luồn dưới da bao gồm 3 thành phần: một trục hình ống với chiều dài 38cm hoặc 60cm; tay cầm chữ T; và một thanh bịt đầu mũi. Đường kính trong 3.3mm; đường kính ngoài 4.8mm. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 40
Phần 40: Quả lọc nước đầu vòi
172 | Quả lọc nước đầu vòi | Vật liệu vỏ ngoài: Polypropylene, có bổ sung Ion Bạc. Màng lọc: 2 lớp bằng Polyethersunfone (PES). Kích thước lỗ: ≤ 0.2µm. Có màng tiền lọc bằng vật liệu Polypropylene. Tốc độ dòng: ≥ 13 lít/phút tại 3bar. Diện tích lọc: 600 cm². Thời gian sử dụng: tối thiểu 31 ngày. | Quả | 912
Phần 41: Vật tư kiểm tra chất lượng nước
173 | Que test độ cứng | Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm. Thời gian nhúng: 1 giây. Thời gian đọc kết quả: 10 giây | Que | 400
174 | Que thử tồn dư Peroxide | Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm. Thời gian nhúng: 2 giây Thời gian đọc kết quả: 15 giây. | Que | 400
175 | Que thử nồng độ Axid Peracetic | Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm. Thời gian nhúng: 1 giây. Thời gian đọc kết quả: 10 giây. | Que | 400
176 | Que thử nồng độ Axid Chlorine | Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm. Thời gian nhúng và đọc kết quả: 30 giây | Que | 400
Phần 42: Vật tư lọc nước
177 | Vỏ lõi lọc | Lưu lượng: 0 - 1,1 m3/giờ Đường ống in/out: 1/2 inch Vật liệu thân và nắp: Styrene Acrylonitrile Áp suất max: đến 8.6 bar (125PSI) hoặc lớn hơn | Cái | 80
178 | Lõi lọc nước 5µm | Chất liệu: Polypropylene Kích thước: 10 inch Khe hở lọc: 5 µm | Cái | 560
179 | Lõi lọc nước 1µm | Chất liệu: Polypropylene Kích thước: 10 inch Khe hở lọc: 1µm | Cái | 280
180 | Dây chịu áp lực | Chất liệu: Inox SUS304 Áp suất max: đến 6 Bar hoặc lớn hơn Chiều dài: 1m, đường kính 21mm | Cái | 40
181 | Bóng đèn cực tím UV | Công suất: 29W Chiều dài: 345mm | Cái | 40
182 | Muối viên nén | Độ tinh khiết: 99,5% Hàm lượng Nacl: 99.42% Màu sắc: Trắng | Kg | 2000
Phần 43: Bộ kit kiểm tra an toàn thực phẩm
183 | Kit kiểm tra Focmon thực phẩm | Dùng để kiểm tra nhanh forrmol trong thực phẩm. Giới hạn phát hiện: ≤ 50ppm. Thời gian phát hiện: ≤ 5 phút. | Test | 40
184 | Kit kiểm tra Hàn the thực phẩm | Kiểm tra nhanh Hàn the trong thực thẩm (giò, chả, thịt tươi sống …). Giới hạn phát hiện: ≤ 50ppm. Thời gian phát hiện: 3-30 phút. | Test | 100
185 | Kit kiểm tra thuốc trừ sâu | Kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu (nhóm lân hữu cơ và carbamate) trong rau quả. Giới hạn phát hiện: ≤ 0,5ppm. Thời gian phát hiện: 05 - 10 phút (không bao gồm thời gian chiết mẫu) | Test | 40
186 | Kit kiểm tra độ sạch dụng cụ ăn uống | Phát hiện được dấu vết dầu, mỡ và tinh bột trên bát đĩa đã rửa. Thời gian phát hiện: 01 - 05 phút. Quy cách đóng gói: 2 bình/hộp. | Hộp | 2
187 | Kit kiểm tra acid vô cơ trong dấm ăn | Kiểm tra nhanh acid vô cơ trong dấm ăn. Giới hạn phát hiện: ≤ 500ppm. Thời gian phát hiện: 5-10 phút. | Test | 40
188 | Kit kiểm tra nhanh Nitrat | Kiểm tra nhanh Nitrate trong thực phẩm và nước giải khát không màu. Giới hạn phát hiện: ≤ 40ppm. Thời gian phát hiện: 1-30 phút. | Test | 40
189 | Kit kiểm tra nhanh Nitrit | Kiểm tra nhanh Nitrite trong nước uống, nước giải khát không màu. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 ppm. Thời gian phát hiện: 3-5 phút. | Test | 40
190 | Kit kiểm tra độ ôi khét trong dầu mỡ | Phát hiện nhanh mức độ bị oxy hóa của dầu mỡ. Thời gian phát hiện: ≤ 05 phút. | Test | 40
Phần 44: Khí y tế
191 | Oxy lỏng y tế | Oxy dạng lỏng, Độ tinh khiết(hàm lượng) Oxy ≥ 99,6%. | Kg | 273000
192 | Oxy chai 40 lít | Hàm lượng khí Oxy ≥ 99,6 %; CO ≤ 5 ppm, CO2 ≤ 0,03 ppm, Hàm lượng nước ≤ 3 ppm. Nạp trong chai 40 líl, vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật. | Chai | 50
193 | Oxy chai 10 lít | Hàm lượng khí Oxy ≥ 99,6 %; CO ≤ 5 ppm, CO2 ≤ 0,03 ppm, Hàm lượng nước ≤ 3 ppm, áp suất nạp tối đa 150 at, áp suất sử dụng ≥ 135 at. Nạp trong chai 10 lít, vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật. | Chai | 2830
194 | Khí CO2 chai 40 lít | Nồng độ CO2 ≥ 99,8 %. Áp suất khí: P ≤ 100 ± 2 % bar (≤ 1,450 psi). | Chai | 44
Phần 45: Vật tư dùng cho máy đo đường huyết Contour Plus Elite
195 | Que thử đường huyết | Tương thích với máy đo đường huyết Contour Plus Elite hãng PT PHC - Indonesia. | Que | 6000
Phần 46: Clip Polymer
196 | Clip Polymer | Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu. Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng từng vỉ. | Cái | 2400
Phần 47: Ống thông niệu quản
197 | Ống thông niệu quản 3Fr dài 12cm | Bao gồm: - Ống thông: cỡ 3Fr, dài 12cm, chất liệu polyurethane (PU), có khả năng chống xoắn , có vạch chỉ thị độ sâu, có cản quang, thời gian lưu đến ≥ 90 ngày. - Que đẩy: chất liệu polypropylen (PP), màu đỏ, tương thích với ống thông, có chỉ ở đầu dưới JJ. - Kẹp chất liệu nhựa PC hoặc PP. - Dây dẫn đường bằng chất liệu thép không gỉ, phủ PTFE, phù hợp với ống thông. Có chứng nhận CE. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 10
198 | Ống thông niệu quản 4Fr dài 12cm | Bao gồm: - Ống thông: cỡ 4Fr, dài 12cm, chất liệu polyurethane (PU), có khả năng chống xoắn , có vạch chỉ thị độ sâu, có cản quang, thời gian lưu đến ≥ 90 ngày. - Que đẩy: chất liệu polypropylen (PP), màu đỏ, tương thích với ống thông, có chỉ ở đầu dưới JJ. - Kẹp chất liệu nhựa PC hoặc PP. - Dây dẫn đường bằng chất liệu thép không gỉ, phủ PTFE, phù hợp với ống thông. Có chứng nhận CE. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 10
199 | Ống thông niệu quản 4Fr dài 14cm | Bao gồm: - Ống thông: cỡ 4Fr, dài 14cm, chất liệu polyurethane (PU), có khả năng chống xoắn , có vạch chỉ thị độ sâu, có cản quang, thời gian lưu đến ≥ 90 ngày. - Que đẩy: chất liệu polypropylen (PP), màu đỏ, tương thích với ống thông, có chỉ ở đầu dưới JJ. - Kẹp chất liệu nhựa PC hoặc PP. - Dây dẫn đường bằng chất liệu thép không gỉ, phủ PTFE, phù hợp với ống thông. Có chứng nhận CE. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 10
Phần 48: Kim sinh thiết tạng
200 | Kim sinh thiết tạng | Cấu hình tối thiểu gồm: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 01 khóa an toàn. Có 2 nấc cho chức năng lấy mẫu 10mm và 20mm. Có tối thiểu các cỡ kim 14G, 16G, 18G, 20G. Có kênh riêng để hút dịch và bơm thuốc điều trị. Có vạch chia (1cm/ vạch). Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Cái | 140
Phần 49: Đinh Kirschner
201 | Đinh Kirschner loại 1.0mm | Đinh Kirschner được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính 1.0 mm. Chiều dài: có các các kích thước 150 mm, 225 mm, 300 mm. | Cái | 100
202 | Đinh Kirschner loại 1.8mm | Đinh Kirschner được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính 1,8 mm. Chiều dài: có các các kích thước 150 mm, 225 mm, 300 mm. | Cái | 100
203 | Đinh Kirschner loại 2.0mm | Đinh Kirschner được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính 2,0 mm. Chiều dài: có các các kích thước 150 mm, 225 mm, 300 mm. | Cái | 100
204 | Đinh Kirschner loại 2.5mm | Đinh Kirschner được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính 2,5 mm. Chiều dài: có các các kích thước 150 mm, 225 mm, 300 mm. | Cái | 60
Phần 50: Troca dẫn lưu khí màng phổi
205 | Troca dẫn lưu khí màng phổi | Trocar làm bằng thép không gỉ. Thân ống làm bằng PVC hoặc tương đương không có DEHP, latex, BPA, có vạch cản quang, vạch chia độ sâu, lỗ khoan 3cm. Đầu trocar thuôn nhọn. Đầu tip mài nhọn, nhô ra ngoài ống dẫn lưu khoảng 1 – 1,5 mm để tránh tổn thương màng phổi. Đầu đối diện của trocar có tay cầm. C có tối thiểu các cỡ 8Fr, 10Fr, 12Fr, 16Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr | Cái | 30
Phần 51: Bộ hút dẫn lưu khí màng phổi 1 lần
206 | Bộ hút dẫn lưu khí màng phổi 1 lần | Kiểu bình hút dẫn lưu tích hợp: buồng chứa dịch, van một chiều, buồng theo dõi rò khí và bộ điều chỉnh áp lực thấp. Có thể tự hút theo trọng lực hoặc kết nối với ổ khí hút. Có van một chiều chống trào ngược khí và dịch, áp lực mở van: ≤ 1 cm H2O. Khoảng chết tối thiểu: ≤60 ml. Có bộ điều chỉnh áp lực thấp: 0 đến 40 cm H2O. Dung tích buồng chứa dịch: ≥ 1000 ml. Có van xả dịch khi bình chứa đầy. | Bộ | 70
Phần 52: Bộ dẫn lưu nhiều chi tiết
207 | Bộ dẫn lưu nhiều chi tiết | Ống dẫn lưu thận bao gồm: + Ống thông dẫn lưu đầu pigtail có khoá làm từ polyurethane + Nút bịt kín và Trocar làm từ thép không gỉ. + Kim Chiba đầu vát 18G + Kim chọc trước 18G + Que nong làm từ PTFE dài 22cm. + Dây dẫn đường làm từ thép không gỉ + Ống dẫn lưu làm từ PU + Túi đựng nước tiểu làm từ PVC dung tích ≥ 2000cc. | Bộ | 40
Phần 53: Bình dẫn lưu áp lực âm
208 | Bình dẫn lưu áp lực âm 200ml | Chất liệu bằng silicone hoặc nhựa. Dạng bơm hút chân không, có van một chiều chống trào ngược. Dung tích ≥ 200ml. | Cái | 110
209 | Bình dẫn lưu áp lực âm 400ml | Chất liệu bằng silicone hoặc nhựa. Dạng bơm hút chân không, có van một chiều chống trào ngược. Dung tích ≥ 400ml. | Cái | 140
Phần 54: Vật tư tiêu hao chuyên khoa tai mũi họng
210 | Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm | Ống thông khí tai dùng trong tai mũi họng, chất liệu Fluoroplastic, đường kính 1,14mm. | Cái | 400
211 | Ống thông khí tai đường kính trong 1,14mm, hình chữ T | Ống thông khí tai dùng trong tai mũi họng, chất liệu silicon, đường kính 1,14mm, hình chữ T | Cái | 200
212 | Merocel mũi | Được làm bằng bọt biển bọt biển PVA (Polyvinylal Alcohol) có thể giãn nở. Kích thước tối thiểu: 8cm x1,5cm x 2cm. | Miếng | 200
Phần 55: Đầu đo huyết áp động mạch liên tục xâm lấn
213 | Đầu đo huyết áp động mạch liên tục xâm lấn | Bộ đo huyết áp động mạch liên tục xâm lấn: - Dải áp suất hoạt động: -50 đến 300 mmHg; - Độ nhạy: 5.0µ V/V/mm Hg ± 1% - Quá áp cho phép: đến ≥ 5000 mmHg Có dây đo áp lực động mạch 150cm, dây đo áp lực tĩnh mạch 150cm, chạc ba. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 1100
Phần 56: Dung dịch rửa vết thương
214 | Dung dịch rửa vết thương | Thành phần: nước tinh khiết, sodium chloride, hypochlorous acid, sodium hypochlorite. Dung tích: ≥ 200ml/chai. | Chai | 1000
215 | Dung dịch làm mềm vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa biofilm | Dung dịch trong suốt, có chứa Polyhexanide 0.1% và Betain 0.1%. Dùng để làm mềm vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa biofilm. Dung tích ≥ 350mL/chai. | Chai | 1000
Phần 57: Vật tư tiêu hao tổng hợp
216 | Bộ truyền giảm đau tự động dùng một lần có chức năng PCA | Bơm truyền giảm đau dùng 1 lần, cơ chế truyền dịch bằng lực đàn hồi, có khả năng tự xả khí, có màng lọc khí và van một chiều chống chảy ngược dòng. Khoang chứa thuốc có dung tích ≥ 275ml, có vạch chia. Tốc độ truyền điều chỉnh được từ 0 đến 8 ml/giờ. Chức năng PCA (bolus) từ 0.5ml đến 1ml. Có khóa kẹp nằm trên dây dẫn để ngừng truyền khi cần. Không chứa latex và DEHP. | Bộ | 200
217 | Phin lọc khuẩn (3 chức năng) | Phin lọc khuẩn dùng cho máy thở sử dụng 1 lần, loại 3 chức năng (lọc khuẩn, giữ ấm, giữ ẩm), lọc hai chiều (lọc cơ học và lọc tĩnh điện), có cổng lấy mẫu khí, có nắp đậy cổng. Đầu kết nối: 22F/15M, 22M/15F. Thể tích khí lưu thông: 200ml-1500ml. Khoảng chết cơ học: ≤ 25ml. Hiệu quả lọc vi khuẩn, vi rút: ≥ 99,99%. Có các cỡ dùng cho người lớn, trẻ em. Đóng gói tiệt trùng từng chiếc. | Cái | 3052
218 | Phin lọc dùng cho máy đo chức năng hô hấp | Phin lọc dùng cho máy đo chức năng hô hấp với hiệu quả lọc vi khuẩn ≥ 99.99%. Tương thích với máy đo chức năng hô hấp Vyntus IOS Vyaire Medical. | Cái | 600
219 | Ambu bóp bóng các cỡ | Bóp bóng chất liệu PVC hoặc Silicone, có van điều chỉnh áp suất, có các kích cỡ : người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Kèm theo: 01 mặt nạ có kích cỡ tương ứng với bóp bóng, 01 túi trộn khí Oxy dùng được cho người lớn, trẻ em và sơ sinh và 01 Dây dẫn Oxy. | Cái | 174
220 | Bóng mềm tự thở có van điều chỉnh áp lực | Chất liệu: khủy ống bằng PE, ống dây gợn sóng bằng PE + EVA (không latex), túi thở latex. Có các kích cỡ: + Cỡ cho trẻ em: đường kính trong ống 15mm, ống dây gợn sóng dài ≥ 0,6 mét với ống dây oxy ≥2 mét, túi latex ≥ 1,0 lít và van điều chỉnh. + Cỡ người lớn: đường kính trong ống 22mm, chiều dài ≥0,6 mét với ống dây oxy ≥2 mét, túi latex ≥2,0 lít và van điều chỉnh. | Cái | 20
221 | Bóng chẹn phế quản các cỡ | Ống chẹn phế quản dùng để cô lập một bên phổi, gồm: - Thân chính, có nòng hút và thông khí, góc khí quản - phế quản 155 độ - Bóng chẹn phế quản bằng silicon - Co nối 4 cổng: để gắn với ống nội khí quản, máy thở, luồn ống nội soi mềm hoặc dây hút đàm, co có nắp vặn để cố định thân ống chẹn phế quản | Cái | 20
222 | Mask gây mê silicone số 1 | Chất liệu silion, sử dụng nhiều lần, tiệt khuẩn được ở nhiệt độ cao 134oC, cỡ số 1. | Cái | 34
223 | Mask gây mê silicone số 2 | Chất liệu silion, sử dụng nhiều lần, tiệt khuẩn được ở nhiệt độ cao 134oC, cỡ số 2. | Cái | 34
224 | Mask gây mê silicone số 3 | Chất liệu silion, sử dụng nhiều lần, tiệt khuẩn được ở nhiệt độ cao 134oC, cỡ số 3. | Cái | 76
225 | Mask gây mê silicone số 4 | Chất liệu silion, sử dụng nhiều lần, tiệt khuẩn được ở nhiệt độ cao 134oC, cỡ số 4. | Cái | 42
226 | Đồng hồ đo áp lực cuff nội khí quản | Có mặt đồng hồ chia độ đơn vị áp lực, có đầu kết nối với dây cuff của nội khí quản để đo áp lực trong lòng bóng. | Cái | 6
227 | Cây nong đặt nội khí quản cho trẻ em | Lõi kim loại dễ uốn, có vỏ bọc trơn nhẵn. dùng cho ống nội khí quản cỡ từ 2.5 đến 6.0 | Cái | 4
228 | Que nhuộm Fluorescein | Sản phẩm dùng trong nhãn khoa. Thành phần: mỗi que chứa 1,0mg Fluorescein sodium. Đóng gói vô khuẩn 1 que/túi riêng lẻ, ≥ 100 que/hộp. | Hộp | 20
229 | Túi tạo áp lực truyền dịch nhanh (túi dome) | Túi ép truyền dịch dùng để tạo áp lực truyền nhanh dịch/máu, có bóng bơm tay và đồng hồ đo áp lực (áp kế). Áp kế hiển thị được dải đo từ 0 đến ≥ 300 mmHg, bước hiển thị 2 mmHg. Sử dụng cho chai/túi dịch hoặc túi máu dung tích từ 500 ml trở lên. Túi có cấu tạo dễ quan sát được mức dịch, có móc treo với giá truyền dịch, có van xả áp. Không chứa latex hoặc tương đương. | Cái | 12
230 | Vôi soda dùng cho máy gây mê | Vôi soda y tế hấp thụ CO2 dùng trong gây mê . Thành phần: 82.08% Canxi Hydroxit và 3.4% Natri Hydroxit, 14-19% H2O. Không chứa KOH hoặc BaOH. 1 kg vôi soda hấp thụ tối thiểu 130L CO2. | Kg | 400
231 | Lưỡi bào da | Lưỡi dao bào da làm từ thép thép không gỉ, chiều dài 155-160mm. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Cái | 40
232 | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu thép không gỉ hoặc thép carbon. Có các số 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Cái | 16800
233 | Đầu hút dịch (ống hút dịch) | Ống hút cứng làm bằng nhựa y tế, trong suốt, đầu trơn phẳng, thon dài. Tay cầm dạng bóng phồng. Kích thước dài 27-30cm, góc cong 27±3°. Có tối thiểu các kích cỡ S, M, L. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Cái | 180
234 | Đầu hút mũi | Chất liệu nhựa y tế | Cái | 360
235 | Dây máy hút (dây hút dịch) | Dây hút dịch làm từ chất liệu nhựa y tế. Đường kính trong ống tối thiểu các cỡ: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài dây ≥2m, có 2 đầu kết nối với thiết bị. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Cái | 600
236 | Tấm trải Nilon vô trùng kích thước 100cm x 130cm. | Túi nilon chống thấm nước. Kích thước tối thiểu: 100x130cm. Đóng gói tiệt trùng từng cái | Cái | 1500
237 | Túi camera | Chất liệu PE trắng trong suốt, dùng để bọc camera nội soi. Túi gồm: ống nylon 18x230 cm (± 5%) kèm dây buộc và túi nylon 9x 14 cm (± 5%) kèm dây buộc. Đóng gói tiệt trùng | Cái | 4000
238 | Túi bọc máy vi phẫu | Chất liệu nylon. Kích thước: 110cm x 160cm (± 5%). Đóng gói tiệt trùng | Cái | 200
239 | Bông ép sọ não | Chất liệu 100% cotton. Kích thước tối thiểu: 1,5cm x 5cm. Đóng gói tiệt trùng. | Miếng | 3120
240 | Cồn tuyệt đối | Hàm lượng Ethanol ở 20 độ C: ≥ 99.7 %. Dung tích ≥ 500mL/chai. | Chai | 608
241 | Dầu Parafin | Chất lỏng trong suốt không màu, không mùi, không vị. Có khả năng hòa tan trong este, chloroform, xăng và benzen nhưng không tan trong nước và ethanol. Dung tích ≥ 500ml/chai | Chai | 196
242 | Dầu Parafin vô khuẩn | Parafin lỏng vô khuẩn, dung tích ≥ 5ml/ống | Ống | 1000
243 | Nước cất 2 lần tiệt trùng | Nước được chưng cất 2 lần; đã tiệt trùng | Lít | 15000
244 | Acid Citric | Acid Citric (C6H8O7.H20) dạng rắn. Quy cách: ≥ 25kg/bao. | Bao | 40
245 | Gel bôi trơn | Trong suốt, không màu, không mùi. Tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phần chính: Water cất, Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoat... Trọng lượng ≥ 82g/lọ. | Lọ | 520
246 | Gel siêu âm | Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate... Dung tích ≥ 5 lít/can. | Can | 210
247 | Giấy in nhiệt dùng cho máy chụp khúc xạ tự động | Giấy in nhiệt, khổ 57mm x30-38mm, phù hợp với máy chụp khúc xạ tự động PRK 8000 Potec | Cuộn | 40
248 | Giấy điện tim | Giấy điện tim 12 kênh, kích thước 210mmx25m dùng cho máy điện tim Welch Allyn Mortara ELI 230. | Cuộn | 300
Phần 58: Vật tư tiêu hao dùng cho máy khoan System 3600 Bojin
249 | Mũi khoan mài kim cương | Mũi khoan mài kim cương đường kính 1.0-6.0 mm, dài 45mm.Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 10
250 | Mũi khoan mài Rosen | Mũi khoan mài Rosen, đường kính 1.0-6.0mm, dài 45mm. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 4
251 | Mũi khoan sọ tự dừng | Mũi khoan sọ tự dừng đường kính 6mm-12mm. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 6
252 | Lưỡi cắt hộp sọ | Lưỡi cắt hộp sọ 20mm. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 10
253 | Lưỡi cưa xương | Chiều dài 15-35mm, rộng 5-9mm, dày 0.5-0.8mm. Cung cấp được các loại khác nhau theo yêu cầu của Bệnh viện: lưỡi cưa lắc, cưa rung, cưa tịnh tiến. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 30
254 | Đầu gắn lưỡi cưa xương | Tốc độ: 0-15.000 vòng/ phút. Cung cấp được các loại khác nhau theo yêu cầu của Bệnh viện: đầu gắn lưỡi cưa lắc, đầu gắn lưỡi cưa rung, đầu gắn lưỡi cưa tịnh tiến. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 6
Phần 59: Vật tư tiêu hao dùng cho hệ thống tai mũi họng
255 | Ống nội soi 0 độ 2,7mm | Ống soi tai mũi họng, góc quan sát 0 độ, đường kính 2,7mm, chiều dài 175mm. Có adapter kết nối với dây sáng của Karl Storz, Olympus, Richard Worlf, Stryker và ACMI, có thể tiệt khuẩn nhiệt độ cao. | Cái | 16
Phần 60: Vật tư dùng cho dao mổ điện
256 | Bản cực trung tính dùng cho trẻ nhỏ | Tấm điện cực trung tính cho trẻ nhỏ sử dụng một lần, cho trẻ em trong khoảng từ 2.7 kg đến 13.6 kg, diện tích bề mặt hoạt động 75cm2. Dùng cho dao mổ điện. | Cái | 400
257 | Bản cực trung tính dùng cho trẻ sơ sinh | Tấm điện cực trung tính cho trẻ sơ sinh sử dụng một lần, cho trẻ em trong khoảng từ 0.4kg đến 2.8 kg, kích thước 50cm2. Dùng cho dao mổ điện. | Cái | 200
258 | Tay dao mổ điện (dùng một lần) | Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ, lưỡi dao có thể tháo rời. Dùng cho dao mổ điện. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Cái | 640
259 | Dây nối dụng cụ lưỡng cực | Dây nối tay dao mổ điện lưỡng cực gồm 1 đầu nối với dao mổ điện và 1 đầu cắm nối được với với kẹp lưỡng cực dao mổ điện. | Cái | 10
260 | Dây nối điện cực trung tính | Dây kết nối bản cực trung tính (đầu nhỏ) kết nối được với bản cực trung tính và dao mổ điện. Chiều dài: tối thiểu 300cm. | Cái | 10
Phần 61: Vật tư dùng cho máy theo dõi bệnh nhân
261 | Cảm biến SpO2 dùng 1 lần các loại máy | Cảm biến đo SpO2 có bọc cách điện, sử dụng 1 lần. Sử dụng cho trẻ em. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 1140
262 | Đầu đo SpO2 dùng cho người lớn | Cảm biến SpO2 sử dụng nhiều lần, loại kẹp vào ngón tay, chiều dài ≥ 1m. Sử dụng được cho người lớn và trẻ em. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 14
263 | Đầu đo SpO2 dùng cho trẻ em | Cảm biến SpO2 sử dụng nhiều lần, chiều dài ≥ 1m. Sử dụng được cho người lớn, trẻ lớn và trẻ nhỏ. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 60
264 | Cáp nối cảm biến đo độ bão hòa Oxy trong máu (SpO2) | Cáp nối cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 50
265 | Cảm biến nhiệt độ trên da dùng cho máy theo dõi bệnh nhân | Cảm biến nhiệt độ trên da sử dụng nhiều lần, chiều dài ≥ 280cm. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 12
266 | Cáp đo điện tim dùng cho máy theo dõi bệnh nhân | Cáp nối dây đo tín hiệu điện tim và máy theo dõi bệnh nhân, loại 3 điện cực. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M | Cái | 14
267 | Dây đo tín hiệu điện tim dùng cho máy theo dõi bệnh nhân | Dây đo tín hiệu điện tim. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 14
268 | Cáp đo huyết áp động mạch xâm lấn chuẩn Abbott | Cáp nối đo huyết áp xâm lấn 1 đường, chiều dài ≥ 3m. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 28
269 | Cáp đo huyết áp NIBP dùng cho máy theo dõi bệnh nhân | Dây dẫn khí đo huyết áp NIBP, chiều dài ≥ 3m. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 20
270 | Bao đo huyết áp dùng trẻ em phù hợp máy | Bao đo huyết áp dùng cho trẻ sơ sinh, chu vi chân tay từ 6-19cm, loại 2 ống. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 50
271 | Dây đo nhiệt độ dùng cho máy theo dõi bệnh nhân | Dây đo nhiệt độ dùng cho máy theo dõi bệnh nhân. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare model B125M. | Cái | 6
Phần 62: Vật tư dùng cho máy gây mê kèm thở Carestation 620
272 | Dây trích khí đo CO2, khí mê của máy mê | Dây lấy mẫu khí có đường kính trong 1,2mm, chiều dài ≥ 3m, chất liệu PVC/PE. Tương thích với modul khí của máy gây mê kèm thở của hãng GE Healthcare Carestation 620. | Cái | 120
273 | Bẫy đo khí của máy gây mê | Bẫy nước bằng nhựa. Không chứa: Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd) và Crom hóa trị VI (Cr (VI). Không sử dụng nhựa cao su latex. Tương thích với modul đo khí của máy gây mê kèm thở của hãng GE Healthcare Carestation 620. | Cái | 80
274 | Cảm biến Ô xy dùng cho máy gây mê kèm thở | Cảm biến O2 kèm theo cáp nối. Tương thích với máy gây mê kèm thở của hãng GE Healthcare Carestation 620. | Cái | 10
275 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy gây mê kèm thở | Tương thích với máy gây mê kèm thở của hãng GE Healthcare Carestation 620. | Cái | 12
Phần 63: Vật tư dùng cho máy thở CARESCAPE R860
276 | Bộ van thở ra | Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860. | Bộ | 20
277 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở | Cảm biến lưu lượng nhiệt - sợi đốt. Có chức năng đo lưu lượng oxy/khí nén thở vào. Thông số dòng khí: 0 - 200 lít/phút. Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860. | Cái | 20
278 | Phin lọc khuẩn đầu vào máy thở | Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860 | Cái | 50
279 | Bộ dây thở sơ sinh dùng nhiều lần | Bộ dây thở có dây gia nhiệt. Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860 | Bộ | 10
280 | Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần | Bộ dây thở có dây gia nhiệt. Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860 | Bộ | 10
281 | Buồng làm ấm | Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860 | Cái | 10
282 | Bình làm ẩm | Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860 | Cái | 10
283 | Cảm biến nhiệt | Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860 | Cái | 10
284 | Cảm biến lưu lượng sơ sinh | Cảm biến lưu lượng 0-200L/ 1 phút - Chất liệu vỏ ngoài: Nhựa. Tương thích với máy thở của hãng GE Healthcare model CARESCAPE R860. | Cái | 10
285 | Cáp đo cảm biến lưu lượng sơ sinh | Dây cáp kết nối cảm biến lưu lượng cho trẻ sơ sinh. Tương thích với máy thở R860 của GE health care | Cái | 10
286 | Đầu phun khí dung | Đầu phun sử dụng cho bệnh nhân, màng phun dao động điện - màng rung đục 1000 lỗ nhỏ, dao động với tần số 128.000 lần/giây. Tương thích với máy thở R860 của GE health care. | Cái | 10
287 | Dây cáp nối khí dung | Kết nối chuẩn với máy thở xâm nhập và không xâm nhập của hãng GE Healthcare R860 và đầu phun khí dung. Chiều dài cáp nối: ≥1.8m. | Cái | 6
288 | Đầu nối khí dung | Co chữ T dùng cho bộ phun khí dung của máy máy thở R860 của GE health care. Đường kính kết nối với dây thở: 22mm/15mm/10mm. | Cái | 6
Phần 64: Vật tư dùng cho máy thở Babylog -VN600
289 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở Babylog -VN600 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở Babylog -VN600 | Cái | 40
Phần 65: Vật tư dùng cho lồng ấp sơ sinh Okuman OKM 730
290 | Cảm biến nhiệt độ trên da dùng lồng ấp sơ sinh | Tương thích với lồng ấp sơ sinh Okuman OKM 730 | Cái | 40
Phần 66: Vật tư tiêu hao khác dùng cho lọc máu
291 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 8.5Fr | Catheter chạy thận 2 nòng 8.5Fr. Thân catheter nguyên liệu Polyurethan, đặc biệt hai nhánh nối phụ nguyên liệu silicon mềm, trong suốt, chiều dài 11cm. Đầu tip mềm thiết kế hình nón.Tốc độ dòng V= 155~198 ml/phút, A= 148~190 ml/phút. Phụ kiện kèm theo: dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.035'' x 70cm, cây nong 9Fr x 10cm, bơm tiêm 5ml, kim Y dẫn đường 18G x 7cm, dao mổ số 11. | Cái | 20
292 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 12F | Catheter chạy thận 2 nòng 12Fr có van hai chiều. Thân catheter nguyên liệu Polyurethan, đặc biệt hai nhánh nối phụ nguyên liệu silicon mềm, trong suốt, chiều dài 16cm hoặc 20cm. Đầu tip mềm thiết kế hình nón. Thể tích mồi A (động mạch) =1.4cc, V (tĩnh mạch) = 1.5cc Tốc độ dòng: 12Fx16cm V= 261~334 ml/phút, A= 252~322 ml/phút 12Fx20cm V= 239~305 ml/phút, A= 243~311 ml/phút Phụ kiện kèm theo: dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.035'' x 70cm, 2 cây nong 10Fr x 15cm và 11.5Fr x 20cm, bơm tiêm 5ml, kim Y dẫn đường 18G x 7cm, dao mổ số 11. | Cái | 24
293 | Catheter siêu lọc máu dòng truyền cao 2 nòng 13 Fr | - Catheter nguyên liệu Tecoflex, dẫn dây nitinol phủ PTFE - Thiết kế đầu catheter dạng bậc thang - Thanh chèn stylet bên trong nòng xa hỗ trợ luồn. - Tốc độ dòng truyền cao (lên tới 350 ml/ ph ở áp lực 250 mmHg) - Thể tích mồi A: 1.45 ml, V: 1.48 ml (catheter 13 F) - Bộ bao gồm: 1 catheter 13 F chiều dài 150 mm hoặc 200 mm, 1 cây nong 12 F x 150 mm, 1 dây dẫn đường J, 1 kim dẫn đường 18 G, 2 nút chặn kim luồn. - Tiệt trùng EO, không Phthalat, không latex. | Cái | 10