## Phụ lục 3
PHỤ LỤC 3
Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật của hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm sử dụng trên thiết bị cung cấp kèm theo năm 2026 - 2028 của Bệnh viện Nhi Hà Nội
(Đính kèm công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
STT | Tên danh mục | Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
Phần 01: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm khí máu
1 | Catridge dùng cho máy phân tích khí máu | Hóa chất dùng cho máy phân tích khí máu, Thông số đo: pH, pC0₂, p0₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Glucose, Lactate, Hct. Có tích hợp quản lý chất lượng. Catridge bao gồm: hóa chất, dung dịch chuẩn, tất cả cảm biến, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối. Quy cách: hộp ≤ 200 test. | Test | 16000
2 | Hoá chất Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm khí máu | Chuẩn khí máu và điện giải 3 mức: Level 1, Level 2, Level 3. Đóng gói: ≥ 2ml/ống. | Ống | 180
Phần 02: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
3 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học | Công dụng: dùng để đo lường số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu . Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 9000
4 | Dung dịch nhuộm dùng để đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 6000
5 | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 6000
6 | Dung dịch ly giải dùng để đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động. Sử dụng để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 600
7 | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Công dụng: thuốc thử phân loại nhóm các tế bào bạch cầu (không thuộc bạch cầu ái kiềm), bạch cầu ái kiềm và các tế bào hồng cầu nhân . Số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân, và tỷ lệ hồng cầu nhân được phân tích. Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 500
8 | Dung dịch đo hemoglobin | Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 126000
9 | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới | Công dụng: Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm huyết học tự động dùng cho phân tích hồng cầu lưới Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 60
10 | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu hồng cầu lưới trong các mẫu máu đã được pha loãng nhằm xác định số lượng hồng cầu lưới, tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưới và số lượng tiểu cầu. Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 360
11 | Chất chuẩn (Control) ở chế độ dịch cơ thể | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học dành cho dịch cơ thể | mL | 300
12 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 1 | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 1 Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 300
13 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 2 | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 2 Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 300
14 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 3 | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 3 Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 300
15 | Dung dịch kiềm rửa máy huyết học | Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 4800
Phần 03: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm miễn dịch
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Ferritin | Test | 60000
17 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | mL | 16
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Folate | Test | 2000
19 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate | mL | 16
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Test | 6000
21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | mL | 16
22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Test | 40000
23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | mL | 16
24 | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | mL | 60
25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng PTH | Test | 2400
26 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH | mL | 16
27 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Insulin | Test | 1200
28 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | mL | 24
29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-peptid | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng C-peptid | Test | 1200
30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-peptid | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-peptid | mL | 24
31 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng FSH | Test | 6000
32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | mL | 16
33 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng LH | Test | 6000
34 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH | mL | 16
35 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Testosterone | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Testosterone | Test | 6000
36 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone | mL | 16
37 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Progesterone | Test | 6000
38 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone | mL | 16
39 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Estradiol | Test | 6000
40 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol | Mục đích: Hóa chất sử dụng hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol | mL | 16
41 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng HCG+beta | Test | 2400
42 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+beta | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+beta | mL | 16
43 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Prolactin | Test | 6000
44 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | mL | 16
45 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Cortisol | Test | 7800
46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | mL | 16
47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) | Test | 8000
48 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | mL | 16
49 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng hGH | Test | 1200
50 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hGH | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hGH | mL | 24
51 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IGF -1 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng IGF -1 | Test | 1200
52 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IGF -1 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IGF -1 | mL | 24
53 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng FT4 | Test | 12000
54 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | mL | 16
55 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng T3 | Test | 12000
56 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 | mL | 16
57 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng TSH | Test | 12000
58 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | mL | 22
59 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TG | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Anti-TG | Test | 1200
60 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TG | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TG | mL | 24
61 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng anti -TPO | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng anti -TPO | Test | 1200
62 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng anti -TPO | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng anti -TPO | mL | 24
63 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TG | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng TG | Test | 1200
64 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TG | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TG | mL | 24
65 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Trab | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Trab | Test | 1200
66 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Trab | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Trab | mL | 32
67 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Test | 12000
68 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | mL | 16
69 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T hs | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng Troponin T hs | Test | 12000
70 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs | mL | 16
71 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Troponin T hs | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm Troponin T hs | mL | 64
72 | Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng procalcitonin | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng procalcitonin | Test | 9000
73 | Thuốc thử xét nghiệm IL‑6 (Interleukin‑6) | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng IL6 | Test | 1200
74 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IL‑6 (Interleukin‑6) | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm IL6 | mL | 32
75 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IGE | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng IGE | Test | 8000
76 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | mL | 16
77 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng | Test | 6000
78 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine | mL | 24
79 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tacrolimus | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng tacrolimus trong mẫu máu toàn phần - Giới hạn đo: ≤0,75 đến ≥30 ng / mL | Test | 1200
80 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Mục đích: Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | mL | 24
81 | Vật liệu kiểm soát chất lượng các xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus. | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng các xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus. | mL | 72
82 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV | Test | 6000
83 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | mL | 44
84 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs | Test | 12000
85 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs | mL | 84
86 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | Mục đích: Hóa chất sử dụng để định lượng kháng thể kháng HBsAg | Test | 12000
87 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể của người kháng HBsAg | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể của người kháng HBsAg | mL | 84
88 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Test | 6000
89 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | mL | 84
90 | Thuốc thử chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O và HIV‑2 | Thuốc thử chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O và HIV‑2 | Test | 6000
91 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2 | mL | 48
92 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Test | 12000
93 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | mL | 48
94 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | Test | 6000
95 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | mL | 64
96 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | Test | 6000
97 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | mL | 48
98 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Test | 6000
99 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | mL | 64
100 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Test | 6000
101 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | mL | 64
102 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng cytomegalovirus (CMV) | Mục đích: xác định ái lực của các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh, huyết tương | Test | 3000
103 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng cytomegalovirus (CMV) | Mục đích: được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch định tính ái lực của kháng thể IgG kháng cytomegalovirus (CMV) | Test | 48
104 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1 | Test | 6000
105 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2 | Test | 6000
106 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1 và HSV-2 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1 và HSV-2 | mL | 48
107 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Test | 3600
108 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | mL | 64
109 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii | Test | 3600
110 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gonddi | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gonddi | mL | 44
111 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV | Test | 3600
112 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV VCA | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV | Test | 3600
113 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng EBV | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng EBV. | mL | 48
114 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV EBNA | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV EBNA. | Test | 3600
115 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV EBNA | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV EBNA. | mL | 48
116 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể S kháng SARS-CoV-2 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tổng kháng thể kháng miền liên kết thụ thể trên protein gai (S) của vi-rút Corona | Test | 1800
117 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể S kháng SARS-CoV-2 | Hoá chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể S kháng SARS-CoV-2 | mL | 24
118 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể S kháng SARS-CoV-2 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể S kháng SARS-CoV-2 | mL | 24
119 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể N kháng SARS-CoV-2 | Mục đích: Hóa chất sử dụng xét nghiệm định tính kháng thể kháng protein N của SARS-CoV-2. Đã bao gồm chất hiệu chuẩn | Test | 1800
120 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể N kháng SARS-CoV-2 | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể N kháng SARS-CoV-2 | mL | 24
121 | Dung dịch phát tín hiệu điện hóa xét nghiệm miễn dịch. | Mục đích: Sử dụng để phát tín hiệu điện hóa xét nghiệm miễn dịch. | Lít | 1460
122 | Hóa chất sử dụng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử | Hóa chất dùng trong chẩn đoán invitro được dùng để tách chiết các phân tích đặc hiệu từ mẫu thử & được sử dụng cùng với các xét nghiệm miễn dịch | mL | 120
123 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch. | Mục đích: Sử dụng để rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch. | Lít | 1460
124 | Dung dịch hệ thống rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch. | Dung dịch hệ thống để làm sạch bộ phận phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Lít | 1460
125 | Dung dịch vệ sinh điện cực máy xét nghiệm | Mục đích: Dung dịch dùng để vệ sinh điện cực máy xét nghiệm. Đặc tính : dung dịch vệ sinh có tính kiềm có tính chất kháng khuẩn. | mL | 3000
126 | Chất pha loãng mẫu trong các xét nghiệm miễn dịch | Mục đích: Sử dụng để pha loãng mẫu trong các xét nghiệm miễn dịch, sử dụng pha loãng mẫu khi nồng độ phân tích vượt quá phạm vi đo của phương pháp, tiền pha loãng mẫu cho một số xét nghiệm miễn dịch (EBV, Rubella, CMV, Toxo…). | mL | 936
127 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số miễn dịch | mL | 120
128 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | mL | 120
129 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP | mL | 120
130 | Vật liệu kiểm soát chất lượng các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt | mL | 48
131 | Vật tư tiêu hao sử dụng trên hệ thống miễn dịch | Bao gồm cốc và đầu tip dùng hút mẫu, QC, và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch… | Hộp | 48
132 | Cốc mẫu | Cốc nhỏ dùng để chứa mẫu, được sản xuất từ vật liệu polymer PS thể tích khoảng 2-2,5 ml | Cái | 30000
Phần 04: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm sinh hóa
133 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) | Hóa chất xét nghiệm AST (GOT) trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 5 đến ≥ 500 U/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | mL | 15072
134 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) | Hóa chất xét nghiệm ALT (GPT) trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 5 đến ≥ 500 U/L Độ lặp lại: CV ≤ 5% Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | mL | 20016
135 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | Hóa chất xét nghiệm GGT trên máy phân tích tự động Dải đo:Từ ≤ 5 đến ≥1000 U/L ; Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | mL | 3840
136 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Phương pháp: Bromocresol Green; Dải đo: Từ ≤ 17 đến ≥ 60 g/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 17 test | mL | 1856
137 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Xét nghiệm Bilirubin toàn phần trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 2,5 đến ≥ 500 μmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | mL | 1280
138 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp trên máy phân tích tự động - Phương pháp: Oxidation to Biliverdin/Vanadate/ Dichlorophenyl Diazonium hoặc tương đương. Dải đo: Từ ≤ 1,5 đến ≥ 170 μmol/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | mL | 768
139 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 30 đến ≥ 100 g/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | mL | 2000
140 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP | Hóa chất xét nghiệm ALP trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 10 đến ≥ 900 U/L Độ lặp lại: CV ≤ 5% Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | mL | 1152
141 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase | Hóa chất xét nghiệm α-Amylase trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 15 đến ≥ 1500 U/L ; Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | mL | 3200
142 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase | Hóa chất xét nghiệm Lipase trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Dải đo Từ ≤ 5 đến ≥ 300 U/L Độ lặp lại: CV ≤ 10% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | mL | 5644
143 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Xét nghiệm Acid Uric trên máy phân tích tự động Dải đo: ≤ 100 đến ≥ 1450 µmol/L (mẫu huyết thanh/huyết tương) Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | mL | 960
144 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ LDH trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 30 đến ≥ 1000 U/L ; Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | mL | 2400
145 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate | Hóa chất xét nghiệm Lactate trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 10 mmol/L ; Loại mẫu: Huyết tương, dịch não tủy Độ lặp lại: CV ≤ 10% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 2000
146 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Hóa chất xét nghiệm Calci toàn phần trên máy phân tích tự động - Phương pháp: Arsenazo/NM-BAPTA/ Cresolphthalein complexone hoặc tương đương Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Dải đo: Huyết thanh, huyết tương từ ≤ 1 đến ≥ 4 mmol/L. Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 32 test | mL | 1160
147 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho | Hóa chất xét nghiệm Phospho vô cơ trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 6 mmol/L; Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | mL | 1200
148 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | Hóa chất xét nghiệm Magie trên máy phân tích tự động Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Dải đo: Huyết thanh, huyết tương Từ ≤ 0,5 đến ≥ 2,0 mmol/L Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | mL | 2240
149 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amoniac NH3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac; Phương pháp: Quang phổ, Glutamate Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 13 µmol/L (22 µg/dL); Giới hạn tuyến tính: 600 µmol/L (1022 µg/dL); Độ lặp lại: CV 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4% Số lượng test tối thiểu/ 1mL: 3 test | mL | 2052
150 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Amoniac NH3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | mL | 120
151 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Amoniac NH3 mức 1 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2; Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | mL | 120
152 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Amoniac NH3 mức 2 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2; Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | mL | 120
153 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kẽm | Xét nghiệm định lượng Kẽm trên máy phân tích tự động Số lượng test tối thiểu/ 1mL: 6 test | mL | 2750
154 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Kẽm mức 2 | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm Kẽm | mL | 42
155 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng Kẽm mức bình thường | Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Kẽm mức bình thường | mL | 100
156 | Hóa chất vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng Kẽm mức bất thường | Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Kẽm mức bất thường | mL | 100
157 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và Dịch não tủy | Hóa chất xét nghiệm Protein niệu, dịch não tủy trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,04 đến ≥ 2,0 g/L Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | mL | 2540
158 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) | Hóa chất xét nghiệm CK (Creatine kinase) trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 20 đến ≥ 2000 U/L Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | mL | 1024
159 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất xét nghiệm Creatinin trên máy phân tích tự động, Dải đo: Từ ≤ 15 đến ≥ 2000 μmol/L (mẫu huyết thanh/huyết tương) Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 27744
160 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất xét nghiệm Ure trên máy phân tích tự động Dải đo: ≤ 1 đến ≥ 40 mmol/L (mẫu huyết thanh/huyết tương) Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test | mL | 11872
161 | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy Dải đo: Nước tiểu/ dịch não tủy : Từ ≤ 10 đến ≥ 400 mg/L); Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 10% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | mL | 1480
162 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/Dịch não tủy | Hoá chất tạo đường chuẩn xét nghiệm để định lượng albumin trong nước tiểu/ dịch não tủy | mL | 40
163 | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng protein toàn phần, albumin trong nước tiểu | Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng protein toàn phần, albumin trong nước tiểu | mL | 180
164 | Thuốc thử xét nghiệm HIL | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da Số lượng test tối thiểu/ 1mL: 45 test | mL | 3072
165 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | Hóa chất xét nghiệm CK-MB trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 20 đến ≥ 1800 U/L ; Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | mL | 1024
166 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xét nghiệm CK-MB | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho cho xét CK-MB | mL | 60
167 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho CK -MB | Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm CK-MB mức 1 | mL | 60
168 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho CK -MB | Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm CK-MB mức 2 | mL | 60
169 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol toàn phần trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 1,0 đến ≥ 15,0 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại CV ≤ 3% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test | mL | 360
170 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,2 đến ≥ 10 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | mL | 800
171 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,2 đến ≥ 3,8 mmol/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 1152
172 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa ( HDL) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL - Cholesterol | mL | 48
173 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL- Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 10 mmol/L; Loại mẫu: Huyết tương và Huyết thanh Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 1152
174 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa ( LDL) | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LDL-Cholesterol | mL | 80
175 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | mL | 40
176 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm Glucose trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 1 đến ≥ 40 mmol/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | mL | 3200
177 | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | Xét nghiệm định lượng nồng độ hemoglobin A1c trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Máu toàn phần Khoảng đo: Từ ≤ 5 đến ≥ 13% Độ lặp lại: CV ≤ 3% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 1 test | mL | 6569.2
178 | Thuốc thử ly giải xét nghiệm HbA1c | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c | mL | 10000
179 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c (bao gồm >= 2 mức nồng độ) | mL | 32
180 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin | Hóa chất xét nghiệm Transferin trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,8 đến ≥ 5,0 g/L; Loại mẫu: huyết thanh và Huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | mL | 480
181 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa (UIBC) | Hóa chất xét nghiệm UIBC trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 15 đến ≥ 100 µmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 1520
182 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sắt huyết thanh | Hóa chất xét nghiệm Sắt trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 3 đến ≥ 100 μmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh và Huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test | mL | 3360
183 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng G6PD | Hóa chất xác định định lượng Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | mL | 8216
184 | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PD | Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm G6PD | mL | 60
185 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 | Xét nghiệm C3 trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 0,2 đến ≥ 5,0 g/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | mL | 576
186 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4 | Hóa chất xét nghiệm C4 trên máy phân tích tự động Dải đo : Từ ≤ 0,1 đến ≥ 1,0 g/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | mL | 576
187 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm hóa sinh CRP định lượng | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn nhằm xác định định lượng CRP - thường trong huyết thanh/ huyết tương người | mL | 480
188 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin trên máy phân tích tự động Loại mẫu: huyết thanh Dải đo: từ ≤5 đến ≥75 mg/dL. Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/ 1mL: 2 test | mL | 1000
189 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm prealbumin | mL | 60
190 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O | Hóa chất xét nghiệm ASLO trên máy phân tích tự động Độ lặp lại: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 2320
191 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ASO | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm IgG, IgA, IgM, C3, C4, ASO... | mL | 72
192 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA | Xét nghiệm định lượng IgA trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Dải đo: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 7,0 g/L Độ lặp lại: CV ≤ 10% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | mL | 800
193 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM | Xét nghiệm định lượng IgM trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Dải đo: Từ ≤ 25 đến ≥ 500 mg/dL Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | mL | 800
194 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG | Xét nghiệm định lượng IgG trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy, nước tiểu Dải đo: huyết thanh: Từ ≤ 300 đến ≥ 2800 mg/dL Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | mL | 1680
195 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) | Hóa chất xét nghiệm RF trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 15 đến ≥ 100 IU/mL ; Độ lặp lại CV ≤ 10 % Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | mL | 1024
196 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm RF‑II | mL | 40
197 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP (thường) | Hóa chất xét nghiệm CRP ( thường - không phải độ loại siêu nhạy ) trên máy phân tích tự động Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Dải đo : Từ ≤ 0,8 đến ≥ 350 mg/L Độ lặp lại: CV ≤ 10 % Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | mL | 66680
198 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vancomycin | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin trên máy phân tích tự động Dải đo: Từ ≤ 4 đến ≥ 45 μg/mL Độ lặp lại: CV ≤ 5 % Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | mL | 2496
199 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vancomycin | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | mL | 90
200 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amikacin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Amikacin; Dải đo:Từ ≤ 2,5 đến ≥ 50 μg/mL Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,6%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6,3% Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test (Cung cấp kèm chất hiệu chuẩn ) | mL | 1012
201 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Gentamicin; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | mL | 1296
202 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Gentamicin | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm Gentamicin | mL | 60
203 | Hóa chất điện giải sử dụng cho xét nghiệm Na, K, Cl | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ Na+, K+ và Cl-; | mL | 120000
204 | Dung dịch phụ trợ sử dụng cho xét nghiệm Na, K, Cl | Dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride | mL | 480000
205 | Điện cực xét nghiệm Clorid | Điện cực xét nghiệm Clorid | Cái | 6
206 | Điện cực xét nghiệm Kali | Điện cực xét nghiệm Kali | Cái | 6
207 | Điện cực xét nghiệm Natri | Điện cực xét nghiệm Natri | Cái | 6
208 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức thấp | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm điện giải mức thấp | mL | 1000
209 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải mức trung bình | Dung dịch chuẩn điện giải | mL | 640000
210 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho xét nghiệm điện giải mức cao | mL | 1000
211 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa cơ bản | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Protein toàn phần, Triglycerid, UIBC, Ure, Uric Acid, Bilirubin, Phospho vô cơ, Calci, Sắt, Magnesi | mL | 200
212 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa (Protein) | Hóa chất sử dụng để thiết lập đường chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa (Protein) | mL | 60
213 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urea, Axit Uric, Creatinine, Magnesi; Các giá trị hiệu chuẩn được xác định sử dụng các quy trình đã được chuẩn hóa | mL | 304
214 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa level 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1. | mL | 300
215 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa level 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1 | mL | 300
216 | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng protein toàn phần, albumin trong Dịch não tủy | Chất kiểm chứng được sản xuất từ một vật liệu kiểm soát ổn định chất lỏng được điều chế từ huyết thanh người, dùng cho các xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy. Mức độ chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết khác nhau. Chất bảo quản và chất ổn định được thêm vào để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm. | mL | 126
217 | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm CRP, Ferritin, IgA, IgG, IgM, Tranferrin… | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa bao gồm CRP, Ferritin, IgA, IgG, IgM, Tranferrin… | mL | 100
218 | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm CRP, Ferritin, IgA, IgG, IgM, Tranferrin… | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa bao gồm CRP, Ferritin, IgA, IgG, IgM, Tranferrin… | mL | 100
219 | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm CRP, Ferritin, IgA, IgG, IgM, Tranferrin… | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm sinh hóa bao gồm CRP, Ferritin, IgA, IgG, IgM, Tranferrin… | mL | 100
220 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa có tính kiềm rửa hệ thống máy sinh hóa | mL | 400000
221 | Dung dịch vệ sinh điện cực máy sinh hóa | Dung dịch vệ sinh điện cực trên hệ thống máy sinh hóa | mL | 9000
222 | Đèn halogen | Đèn halogen cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cái | 12
Phần 05: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR đa mồi
223 | Bộ kit tách chiết acid nucleic dạng ống sử dụng cho máy tách chiết tự động | - Bộ kit tách chiết axit nucleic dạng ống cho máy tách chiết tự động - Mẫu đầu vào: mẫu mô, huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, rửa phế quản phế nang (BAL), đờm, nước tiểu, phân, phết trực tràng, dịch não tủy (CSF), nước bọt... - Thành phần có chứa Proteinase K, Proteinase Buffer và vật tư đi kèm - Có chứng nhận IVD | Test | 38400
224 | Bộ kit tách chiết acid nucleic dạng đĩa sử dụng cho máy tách chiết tự động | - Bộ kit tách chiết axit nucleic dạng đĩa cho máy tách chiết tự động - Mẫu đầu vào: mẫu mô, huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, rửa phế quản phế nang (BAL), đờm, nước tiểu, phân, phết trực tràng, dịch não tủy (CSF), nước bọt... - Thành phần có chứa Proteinase K, Proteinase Buffer và vật tư đi kèm - Có chứng nhận IVD | Test | 19200
225 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây bệnh đường tiêu hóa | - Bộ kit real-time PCR Phát hiện đồng thời các tác nhân: Adenovirus, Norovirus GI, Norovirus G II, Astrovirus, Rotavirus, Sapovirus... - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân... - Có chứng nhận IVD | Test | 2000
226 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa panel 1 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Campylobacter spp., Salmonella spp., Clostridium difficile toxin B, Yersinia enterocolitica, Shigella spp./EIEC, Vibrio spp., Aeromonas spp.,.. - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân.. - Có chứng nhận IVD. | Test | 2000
227 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa panel 2 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: E. coli , STEC, EPEC , ETEC , EAEC, Clostridium difficile hypervirulent... - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân - Có chứng nhận IVD | Test | 2000
228 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa panel 3 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fraggilis, Cyclospora cayetanensis,.. - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân - Có chứng nhận IVD | Test | 2000
229 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenzae, B.pertussis, B.parapertussis,.. Mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch rửa phế quản, đờm,... Có chứng nhận IVD | Test | 40000
230 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp panel 1 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: RSV A, RSV B, Influenza A virus, Influenza B virus, Flu A-H1, Flu A-H1, Flu A-H3 Mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch rửa phế quản,... Có chứng nhận IVD. | Test | 6000
231 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp panel 2 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza virus 2, Parainfluenza virus 1, Parainfluenza virus 3, Parainfluenza virus 4, Metapneumovirus,.. Mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch rửa phế quản,... Có chứng nhận IVD. | Test | 6000
232 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp panel 3 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus NL63, CoV 229E, CoV OC43,.. Mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch rửa phế quản,... Có chứng nhận IVD. | Test | 2000
233 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp panel 4 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Influenza A, Influenza B, SARS-CoV-2, RSV A/B,... Loại mẫu bệnh phẩm: dịch hút tỵ hầu, ngoáy tỵ hầu, rửa phế quản, nước bọt,... Có chứng nhận IVD. | Test | 16000
234 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não panel 1 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: HSV1, HSV2, VZV, CMV, HHV7, EBV, HHV6,.. Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) Có chứng nhận IVD | Test | 2000
235 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não panel 2 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Streptococcus nhóm B, H.influenzae, S.pneumoniae, L. monocytogenes, N. meningitidis, E.coli K1,.. Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF)... Có chứng nhận IVD | Test | 2000
236 | Hóa chất phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Parvovirus B19, Mumps virus, Human parechovirus, ADV, HEV,.. Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF).. Có chứng nhận IVD | Test | 4000
237 | Bộ kit real-time PCR phát hiện tác nhân gây bệnh chân tay miệng | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Đặc hiệu với Enterovirus, Enterovirus 71 và Coxsackievirus A16 - Mẫu đầu vào: Dịch - Chứng nhận: CE IVD | Test | 10000
238 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Measles virus và Rubella | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Đặc hiệu với Measles virus và Rubella - Mẫu đầu vào: Dịch - Chứng nhận: CE IVD | Test | 16000
Phần 06: Hóa chất, vật tư tiêu hao tách chiết xét nghiệm PCR đơn mồi
239 | Kit dùng cho tách chiết DNA/RNA sử dụng cho máy tách chiết tự động | - Dạng: kit tinh sạch - Bộ kit tách chiết axit nucleic dùng cho máy tách chiết tự động theo công nghệ hạt từ silica - Mẫu đầu vào: từ mẫu phết mũi, họng, đờm, dịch rửa phế quản, nước tiểu, huyết thanh, huyết tương…. - Chứng nhận: CE IVD | Test | 24000
240 | Kit tách chiết DNA/RNA sử dụng cho tách chiết thủ công | - Dạng: kit tinh sạch - Bộ kit tách dạng cột dùng cho tách chiết DNA/RNA sử dụng cho tách chiết thủ công - Mẫu đầu vào: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy (CSF), nước tiểu, đờm, dịch rửa phế quản (BAL), dịch hút, mẫu tinh trùng, bọ ve, nước bọt, mẫu phết... - Chứng nhận: CE IVD | Test | 2000
Phần 07: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR đơn mồi
241 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Hepatitis B Virus (HBV) định tính và định lượng | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: Định tính và định lượng HBV - Trình tự đích: P gene - Độ đặc hiệu phân tích: HBV genotype A - H, HBV đột biến tiền lõi (âm tính với HBeAg), 100% - Độ đặc hiệu phân tích: HBV 100% - Độ nhạy phân tích (Giới hạn phát hiện LoD): chỉ từ 13.9 IU/ml - Mẫu đầu vào: Huyết tương, huyết thanh.. - Kênh màu yêu cầu: FAM, HEX - Chứng nhận: CE IVD | Test | 1000
242 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Mycoplasma pneumoniae | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Trình tự đích: Gen M181 mã hóa cho độc tố CARDS - Độ đặc hiệu: Mycoplasma pneumoniae, ≥98 % - Độ nhạy (LoD): Đạt tới 0.46 cp/µl với xác xuất ≥95 % - Mẫu đầu vào: mẫu đờm, mẫu phết - Chứng nhận: CE IVD | Test | 4000
243 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Mycobacterium tuberculosis | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Trình tự đích: trình tự chèn đa bản sao đặc hiệu IS6110 và trình tự của protein sinh miễn dịch MPB64 - Độ đặc hiệu phân tích: hệ các Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. microti, M. canettii, M. pinnipedi, M. caprae, M. orygis, M. mungi và chủng vaccine Bacillus Calmette–Guérin, BCG), 100% - Độ nhạy phân tích (Giới hạn phát hiện LoD): ≥ 0.09 cp/µl với xác suất 95% - Mẫu đầu vào: Đờm, BAL, mẫu phết, nước tiểu, CSF, huyết tương, mẫu phân - Chứng nhận: CE IVD | Test | 1000
244 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Cytomegalovirus (CMV) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Trình tự DNA bảo thủ đặc hiệu cho gen đơn bản sao mã hóa kháng nguyên 4 IE. - Độ đặc hiệu phân tích: Human Cytomegalovirus (CMV) ≥98,00 % - Khoảng tuyến tính: 10^10 - 10^2.5 IU/ml với độ chụm ± 0.5 log - Mẫu đầu vào: huyết tương, huyết thanh, nước tiểu, máu toàn phần... - Chứng nhận: CE IVD | Test | 4000
245 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Epstein-Barr Virus (EBV) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Gen EBNA1 - Độ đặc hiệu phân tích: 100% với Epstein-Barr virus - Độ nhạy phân tích (LoD với xác suất 95%): ≥ 110.8 IU/ml - Độ nhạy chẩn đoán: ≥99.0% - Khoảng tuyến tính: 10^10 - 10^2.5 IU/ml - Mẫu đầu vào: BAL, CSF, huyết tương, máu toàn phần (EDTA). - Chứng nhận: CE IVD | Test | 4000
246 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự mục tiêu: Gen mã hóa cho glycoprotein B (gB) - Độ đặc hiệu phân tích: Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) , Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) ≥98,00 %. - Độ nhạy phân tích (LoD với xác suất 95%): + Đối với HSV-1: ≥82.8 cp/ml + Đối với HSV-2: ≥ 60.2 cp/ml - Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥96.0% - Độ nhạy chẩn đoán: 100.00% - Mẫu đầu vào: CSF, huyết tương, huyết thanh, nước tiểu, mẫu phết, máu toàn phần (EDTA),... - Chứng nhận: CE IVD | Test | 2000
247 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Adenovirus | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Gen E2B - Tính đặc hiệu: 100% với Adenovirus - Giới hạn phát hiện : ≥81.41 cp/ml - Khoảng tuyến tính (với độ chụm ± 0.5 log): 10^10 - 10^2.5cp/ml - Mẫu đầu vào: Dịch hút, huyết tương, phân, mẫu phết, nước tiểu, máu toàn phần (EDTA)... - Chứng nhận: CE IVD | Test | 4000
248 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Enterovirus ( EV) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự gen đích: 5‘ UTR RNA - Đặc hiệu với Enterovirus A-D - Tính đặc hiệu: 100% với Enterovirus - Ngưỡng phát hiện ≥0.57 cp/ul - Sử dụng được với mẫu phết, mẫu phân, dịch não tủy... - Chứng nhận: CE IVD | Test | 2000
249 | Vật liệu kiểm soát quy trình tinh sạch acid nucleic và PCR | - Vật liệu kiểm soát toàn bộ quá trình chẩn đoán: hiệu suất tách chiết DNA/RNA, hiệu suất phiên mã ngược (phiên mã từ RNA thành cDNA) và hiệu suất khuếch đại PCR (ức chế PCR). - Thêm trực tiếp vào mẫu từ lúc bắt đầu quá trình tách chiết. - Chỉ 1 chứng nội kiểm chung cho nhiều loại mẫu lâm sàng và các xét nghiệm khác nhau. - Kiểm soát các kết quả âm tính giả một cách chính xác. | Ống | 400
250 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Hepatitis C Virus (HCV) định tính và định lượng | Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Đặc hiệu với HCV - Mẫu đầu vào: huyết thanh - Chứng nhận: CE IVD | Test | 1000
251 | Bộ kít phân loại kiểu genotype vi rút viêm gan C | - Kỹ thuật: Real-time PCR hoặc PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Đặc hiệu với HCV - Mẫu đầu vào: Huyết thanh - Chứng nhận: CE IVD | Test | 1000
252 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Hepatitis A Virus (HAV) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Đặc hiệu với HAV - Mẫu đầu vào: Huyết thanh - Chứng nhận: CE IVD | Test | 1000
253 | Bộ Kit cho xét nghiệm định danh vi khuẩn Lao (MTB) bằng phương pháp Micro Chip Realtime PCR | Bộ kit xét nghiệm đủ cho 100 test bao gồm: 1. Hóa chất xử lý mẫu bao gồm các dung dịch ly giải mẫu, dung dịch đệm và pipette pasteur kèm theo. 2. Hóa chất tách DNA gồm có Catridge, các đệm và hóa chất rửa, pipetter pasteur kèm theo. 3. Hóa chất PCR gồm có Micro Chip, tube chứa hóa chất PCR dạng đông khô cho phát hiện MTB và đầu tip kèm theo 4. Bộ 10 test phát hiện MTB kháng Rifapicin và bộ phát hiện kháng Isoniazid | Test | 400
254 | Bộ Kit cho xét nghiệm định danh Liên cầu khuẩn nhóm B (GBS) bằng phương pháp Micro Chip Realtime PCR | Bộ kit xét nghiệm đủ cho 100 test bao gồm: 1. Hóa chất xử lý mẫu bao gồm các dung dịch ly giải mẫu, dung dịch đệm và pipette pasteur kèm theo. 2. Hóa chất tách DNA gồm có Catridge, các đệm và hóa chất rửa, pipetter pasteur kèm theo. 3. Hóa chất PCR gồm có Micro Chip, tube chứa hóa chất PCR dạng đông khô cho phát hiện Liên cầu khuẩn nhóm B (GBS) và đầu tip kèm theo | Test | 1000
255 | Bộ xét nghiệm định tính và định lượng DNA của Human Herpes virus 6 (HHV-6) và Human Herpes virus 7 (HHV-7) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự mục tiêu: gen U94 (HHV-6A/B) và gen U57 (HHV-7) - Độ đặc hiệu phân tích: 100 % - Độ nhạy phân tích (LoD với xác suất 95%): >= 120 cp/ml - Mẫu đầu vào: CSF, huyết tương, máu toàn phần (EDTA) - Chứng nhận: CE-IVD. | Test | 4000
256 | Kit xét nghiệm định tính ADN của Aspergillus spp. | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Trình tự mục tiêu: vùng ITS2/28S rDNA - Độ đặc hiệu phân tích: Aspergillus spp. và Aspergillus terreus, 100 % - Độ nhạy phân tích (LoD với xác suất 95%): 40.76 cp/ml - Mẫu đầu vào: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, BAL, đờm, CSF. - Chứng nhận: CE-IVD | Test | 6000
257 | Kit xét nghiệm BK/JC Virus (BK/JC) PCR | Kỹ thuật: Real-time PCR - Độ đặc hiệu phân tích: 100 % - Chứng nhận: CE-IVD | Test | 1000
258 | Bộ kít realtime PCR phát hiện vi rút Dengue ( Serotype-1,2,3,4) | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Đặc hiệu với Dengue - Mẫu đầu vào: Huyết thanh - Chứng nhận: CE IVD | Test | 10000
259 | Kit xét nghiệm Pneumocystis jirovecii PCR | PCR định lượng Pneumocystis jirovecii Loại mẫu: Dịch rửa phế quản – phế nang (BAL) Nguyên lý: Real-time PCR Ứng dụng: Phát hiện định tính + định lượng | Test | 1000
Phần 08: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm theo phương pháp ELISA
260 | Hoá chất xét nghiệm ANA Screen | Bộ xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) ANA Screening IgG phát hiện định tính các tự kháng thể IgG kháng dsDNA, histone,SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, tâm động (centromere) và các kháng nguyên khác tách chiết từ nhân HEp-2 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp ELISA - Loại mẫu: Huyết tương hoặc huyết thanh - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Xuất xứ: G7/EU, có IVD | Test | 4000
261 | Hoá chất xét nghiệm Aspergillus Galactomannan Ag | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định tồn tại Aspergillus Galactomannan Ag - Kỹ thuật Xét nghiệm: Phương pháp ELISA - Xuất xứ: G7/ EU, có IVD. | Test | 6000
262 | Hóa chất chẩn đoán IgM Aspergilus galactomannan theo phương pháp ELISA | Hóa chất dùng để phát hiện kháng thể IgM kháng Aspergilus bằng kỹ thuật ELISA - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 4000
263 | Hóa chất chẩn đoán IgG Aspergilus galactomannan theo phương pháp ELISA | Hóa chất dùng để phát hiện kháng thể IgG kháng Aspergilus bằng kỹ thuật ELISA - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 4000
264 | Hoá chất xét nghiệm HSV 1+2 IgM | Xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) để xác định kháng thể IgM kháng virus Herpes Simplex loại 1 và 2 trong huyết tương và huyết thanh - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Xuất xứ: G7/ EU, có IVD. | Test | 6000
265 | Hóa chất chẩn đoán IgM kháng Echinococcus theo phương pháp ELISA | Là xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM kháng Echinococcus, trong huyết thanh hoặc huyết tương - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
266 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Echinococcus (Sán dây chó ) theo phương pháp ELISA | Là xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG kháng Echinococcus, trong huyết thanh hoặc huyết tương - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
267 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Amip theo phương pháp ELISA | Để sàng lọc định tính kháng thể ở huyết thanh của E.Histolytica bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
268 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng giun đũa (Ascaris) theo phương pháp ELISA | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Ascaris bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 96% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
269 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng giun phổi chuột (Angiostrongylus cantonensis) theo phương pháp ELISA | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Angiostrongylus bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 98% - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
270 | Hoá chất xét nghiệm định lượng 17OH-PROGESTERONE theo phương pháp ELISA | Bộ xét nghiệm 17OH Progesterone ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng 17-α-OH Progesterone (17-α-OHP) trong huyết thanh. - Loại mẫu: huyết thanh/huyết tương - Khoảng đo: ≤0.05 đến ≥20 ng/mL - Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện LoD) ≤0.05 ng/mL | Test | 2000
271 | Hoá chất xét nghiệm Chlamydia pneumoniae IgM theo phương pháp EIA | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro định lượng và định tính để phát hiện kháng thể người IgM kháng lại Chlamydia pneumoniae trong huyết thanh hoặc huyết tương Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: >98% Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 2000
272 | Chlamydia miễn dịch bán tự động (Chlamydia trachomatis IgG) | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgM kháng lại Chlamydia trachomatris trong huyết thanh hoặc huyết tương Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥95% Độ đặc hiệu: ≥98% - Xuất xứ G7/ EU, có IVD | Test | 2000
273 | Chlamydia miễn dịch bán tự động (Chlamydia trachomatis IgM) | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgG người kháng lại Chlamydia trachomatris trong huyết thanh hoặc huyết tương Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥91% Độ đặc hiệu: ≥95% - Xuất xứ G7/ EU, có IVD | Test | 2000
274 | Hoá chất xét nghiệm Chlamydia pneumoniae IgG theo phương pháp EIA | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro định lượng và định tính để phát hiện kháng thể người IgG kháng lại Chlamydia pneumoniae trong huyết thanh hoặc huyết tương Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥96% - Xuất xứ G7/ EU, có IVD | Test | 2000
275 | Bordetella pertussis IgG miễn dịch bán tự động | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể IgG kháng Bordetella pertussis và Bordetella parapertussis trong huyết thanh hoặc huyết tương người cho chẩn đoán bệnh ho gà bằng phương pháp ELISA Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 2000
276 | Bordetella pertussis IgM miễn dịch bán tự động | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể IgM kháng Bordetella pertussis và Bordetella parapertussis trong huyết thanh hoặc huyết tương người cho chẩn đoán bệnh ho gà bằng phương pháp ELISA Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy:≥88% Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 2000
277 | VZV IgG Miễn dịch bán tự động | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể IgG VZV tồn tại trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Kỹ thuật xét nghiệm: Phương pháp ELISA - Loại bệnh phẩm: huyết thanh hoặc huyết tương - Xuất xứ G7/ EU, có IVD | Test | 2000
278 | VZV IgM Miễn dịch bán tự động | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể VZV IgM tồn tại trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Kỹ thuật xét nghiệm: Phương pháp ELISA - Loại bệnh phẩm: huyết thanh hoặc huyết tương - Xuất xứ EU/G7, có IVD | Test | 2000
279 | Leptospira IgG miễn dịch bán tự động | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể Leptospira IgG tồn tại trong huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: >94% Độ đặc hiệu: >99% | Test | 2000
280 | Leptospira IgM miễn dịch bán tự động | Hóa chất Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể Leptospira IgM tồn tại trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥94% Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 2000
281 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động | Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán In Vitro và dùng để xác định kháng thể Strongyloides stercoralis tồn tại trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA Loại mẫu: Huyết thanh Độ nhạy ≥ 98% Độ nhạy ≥ 98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
282 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng ds-DNA theo phương pháp ELISA | Bộ xét nghiệm IgG anti ds DNA là xét nghiệm miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) được dùng cho xác định định lượng/ định tính kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người. - Độ nhạy: ≥98 % - Độ đặc hiệu: ≥98 % | Test | 4000
283 | Hóa chất chẩn đoán IgG vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính dùng để phát hiện kháng thể IgG người kháng Mycoplasma pneumoniae trong huyết thanh và huyết tương. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥95% | Test | 6000
284 | Hóa chất chẩn đoán IgM vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính dùng để phát hiện kháng thể IgM người kháng Mycoplasma pneumoniae trong huyết thanh và huyết tương. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥91% Độ đặc hiệu: ≥95% | Test | 20000
285 | Hóa chất chẩn đoán IgG Measles virus theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgG của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại virus sởi (Measles Virus). Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu≥95% | Test | 12000
286 | Hóa chất dchẩn đoán IgM Measles virus theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgM của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại virus sởi (Measles Virus). Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 12000
287 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Toxocara theo phương pháp ELISA | Hóa chất dùng để phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocara bằng kỹ thuật ELISA trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 6000
288 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Cysticercosis theo phương pháp ELISA | Hóa chất sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis (Ấu trùng sán lợn) bằng bằng kỹ thuật ELISA, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy ≥88% Độ đặc hiệu ≥96% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
289 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Paragonimus theo phương pháp ELISA | Hóa chất dùng bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG kháng Paragonimus, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELISA Độ nhạy ≥95% Độ đặc hiệu ≥98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
290 | Hóa chất chẩn đoán IgM kháng Paragonimus (sán lá phổi) theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng dùng để phát hiện kháng thể IgM kháng Paragonimus trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELISA Độ nhạy ≥98% Độ đặc hiệu ≥98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
291 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Fasciola (sán lá gan lớn) theo phương pháp ELISA | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy ≥98% Độ đặc hiệu ≥98% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
292 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ELISA chẩn đoán IgG kháng Clonorchis/Opisthorchis (sán lá gan nhỏ) theo phương pháp ELISA | Là xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể kháng Clonorchis, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Độ nhạy ≥98% Độ đặc hiệu ≥92% -Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
293 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể Sán dây lợn (taenia) theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy ≥88% Độ đặc hiệu ≥96% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
294 | Hóa chất chẩn đoán IgG kháng Echinococcus theo phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm Để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy ≥ 96% Độ đặc hiệu ≥90% - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
295 | Hóa chất chẩn đoán IgG Mumps virus theo phương pháp ELISA | Các xét nghiệm SERION ELISA classic Mumps Virus IgG là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể người kháng virus quai bị (Mumps Virus) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy (CSF) Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 4000
296 | Hóa chất chẩn đoán IgM Mumps virus theo phương pháp ELISA | Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể IgM người kháng virus quai bị (Mumps Virus) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥96% | Test | 4000
297 | Hóa chất chẩn đoán IgM Dengue virus theo phương pháp ELISA | Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgM người kháng lại virút Dengue (DEN 1-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ đặc hiệu: ≥98% | Test | 4000
298 | Hóa chất chẩn đoán IgG Dengue virus theo phương pháp ELISA | Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgG người kháng lại virút Dengue (DEN 1-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: ≥96% Độ đặc hiệu: ≥96% | Test | 4000
299 | Hóa chất chẩn đoán IgM kháng Toxocara theo phương pháp ELISA | Hóa chất dùng để phát hiện kháng thể IgM kháng Toxocara bằng kỹ thuật ELISA trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
300 | Hóa chất chẩn đoán kháng thể IgG kháng Japanese Encephalitis (JEV) | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể IgG kháng Japanese Encephalitis (JEV) bằng kỹ thuật ELISA trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
301 | Hóa chất chẩn đoán kháng thể IgM kháng kháng nguyên Japanese Encephalitis (JE) | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể IgM kháng Japanese Encephalitis (JEV) bằng kỹ thuật ELISA trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh - Có chứng nhận CE hoặc FDA, có IVD | Test | 2000
302 | Đầu côn 300µl dùng cho máy ELISA | Đầu côn dẫn điện hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Chất liệu: Nhựa, thể tích: 300µl, Chiều dài: 55 mm. | Cái | 100000
303 | Đầu côn nhựa 1100µL dùng cho máy ELISA | Đầu côn dẫn điện hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Chất liệu: Nhựa, Thể tích: 1100µl, Chiều dài: 97 mm. | Cái | 300000
304 | Cuvet dùng cho máy ELISA (giếng pha loãng mẫu) | Cuvette (giếng) dùng để pha loãng mẫu dành cho các xét nghiệm Elisa được thực hiện trên hệ thống máy tự động | Cái | 100000
305 | Dung dịch hạn chế dương tính giả do yếu tố dạng thấp | Hóa chất được dùng để loại bỏ các yếu tố dạng thấp (RF) IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tuỷ (CSF), là bước ban đầu trong việc xác định sự hiện diện của kháng thể IgM đặc hiệu trong các xét nghiệm miễn dịch gián tiếp | mL | 4000
Phần 09: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm theo phương pháp immunoblot
306 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm IgE đặc hiệu dị nguyên hô hấp và thức ăn | Dùng trong xét nghiệm bán định lượng các kháng thể IgE của con người chống lại các chất gây dị ứng thực phẩm và đường hô hấp thông thường trong huyết thanh hoặc huyết tương để chẩn đoán các phản ứng dị ứng có thể gây ra các vấn đề về dạ dày-ruột hoặc viêm kết mạc hoặc viêm mũi hoặc hen suyễn. - Các dị nguyên bao gồm: Lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng, cá tuyết, tôm, cá ngừ, cá mòi, bột mì, bột lúa mạch đen, bột lúa mạch, gạo, đậu nành, ngô, gluten, lạc, hạt phỉ, hạnh nhân, sữa bò, α-Lactabumin trong sữa bò, β-lactoglobulin trong sữa bò, sữa dê, sô cô la, cà chua, chanh, cam, dâu tây, táo, dứa, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, men bánh mì, men bia, Mạt bụi nhà Farinae, Mạt bụi nhà Pteronyssinus, mạt bụi nhà Blomia Tropicalis, Nấm mốc, Nấm Alternaria, Nấm Aspergillus, Nấm Candida, Nấm Cladosporium, Nấm Penicilin, bồ công anh, lông chó, lông mèo, lông gà, gián, cỏ gà, kiến lửa, muỗi, giun, nọc độc ong mật, nọc độc ong vò vẽ.... | Test | 6000
307 | Hóa chất xét nghiệm ANA bằng thanh sắc ký miễn dịch | Hóa chất xét nghiệm ANA bằng thanh sắc ký miễn dịch (immunoblot) (xác định được tối thiểu 23 loại kháng thể kháng nhân: DsDNA, nucleosome, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/ Sm, Sm, Mi-2α , Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA .... | Test | 2000
308 | Panel dị nguyên cấp độ phân tử của sữa, trứng, đậu phộng | Dùng trong xét nghiệm bán định lượng các kháng thể IgE của con người chống lại các chất gây dị ứng đạm thông thường trong huyết thanh hoặc huyết tương để chẩn đoán các phản ứng dị ứng | Test | 2000
309 | Chất hấp thụ CCD | Chất hấp thụ CCD sử dụng trên xét nghiệm dị ứng Quy cách: ≥160µg/hộp | Hộp | 50
Phần 10: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm cấy máu
310 | Chai cấy máu nhi hiếu khí và kỵ khí tùy tiện | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu - Chai cấu tạo bằng polycarbonate, - Chứa môi trường và hạt polyme hấp phụ - Thành phần: tổ hợp của peptones/biological extracts , anticoagulant , vitamins và amino acids w/v) nguồn carbon , trace elements. Chai chứa khí trường N2, O2, và CO2, trong chân không - Có khả năng trung hòa các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones. Sản phẩm có chứng nhận FDA. | Chai | 11000
Phần 11: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm máu lắng
311 | Thẻ máu lắng | Thẻ sử dụng trên máy máu lắng tự động, nhằm mục đích xử lý và phân tích các mẫu Đạt tiêu chuẩn IVD | Test | 20000
312 | Chất kiểm tra máu lắng | Thành phần, nồng độ: gồm các tế bào hồng cầu ổn định của con người lơ lửng trong một chất đệm lỏng và chất bảo quản. Gồm mức 1 và mức 2. Ổn định sau mở nắp ≥ 60 ngày . Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 192
313 | Dung dịch rửa dùng cho máy đo tốc độ máu lắng | Dung dịch rửa máy đo tốc độ máu lắng. Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 12000
Phần 12: Hoá chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm rối loạn chuyển hóa
314 | Kit sàng lọc rối loạn chuyển hoá bẩm sinh | Kit sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh xác định 14 amino acids và 13 (acyl) carnitines. Phù hợp với máy sắc ký lỏng ghép nối khối phổ | Test | 9600
315 | Bộ xét nghiệm định lượng G6PD | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD (enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase) dùng cho sàng lọc sơ sinh; - 01 kit gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động. - Giới hạn phát hiện (LoD) = 0,4 U/g Hb. - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤ 250 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm. - Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng 7.8 U/g Hb. | Test | 5760
316 | Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OHP | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP (enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase) dùng cho sàng lọc sơ sinh; - 01 hộp sử dụng cho 960 xét nghiệm; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động. - Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0.41 ng/mL huyết thanh khi sử dụng quy trình ủ 3h và ≤ 0.46 ng/mL khi dùng quy trình ủ qua đêm. | Test | 5760
317 | Hóa chất xét nghiệm bệnh suy giáp bẩm sinh | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh bệnh suy giáp bẩm sinh: - 01 hộp sử dụng cho 960 xét nghiệm; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan. - Độ nhạy ≤ 2 μU/mL máu. | Test | 5760
318 | Bộ xét nghiệm bán định lượng GALT | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu GALT (enzyme galactose-1-phosphate uridyltransferase) dùng cho sàng lọc sơ sinh; - 01 bộ gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động. - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin trong khoảng 120 - 194 g/L không ảnh hưởng đến phép đo hoạt độ của GALT. | Test | 5760
319 | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme biotinidase | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Biotindase dùng cho sàng lọc sơ sinh; - 01 hộp gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động. - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. - Giới hạn mẫu trắng (LoB) = 12 U; Giới hạn phát hiện (LoD) = 16 U. - Độ đặc hiệu: Nồng độ hemoglobin 200 mg/dL không gây nhiễu tới xét nghiệm. - Khoảng tuyến tính có giá trị từ 16 U tới 390 U. | Test | 5760
320 | Bộ xét nghiệm định lượng IRT | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu IRT (immunoreactive trypsin(ogen)) dùng cho sàng lọc sơ sinh. - 01 hộp gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động. - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan. - Giới hạn mẫu trắng (LoB) = 0,43 ng/mL máu. - Khoảng tuyến tính có giá trị từ 15 ng/mL tới 620 ng/mL máu. | Test | 1920
Phần 13: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm lao tiềm ẩn
321 | Bộ Kit cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Lao bằng phương pháp Elispot (IGRA) | Bộ kit xét nghiệm đủ cho 24 test bao gồm: - 01 Đĩa Elisa 96 giếng, định dạng 12x8 - 02 ống chứa kháng nguyên ESAT-6 - 02 ống chứa kháng nguyên CFP-10 - 02 ống chứng dương - 01 ống 50 microlit dung dịch phức hợp cô đặc - 01 chai 25 ml dung dịch Cơ chất - 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng xét nghiệm. | Test | 960
Phần 14: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm cặn lắng nước tiểu
322 | Dung dịch rửa và pha loãng dùng cho máy soi cặn nước tiểu | Sản phẩm được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa hệ thống dòng chảy, cũng như pha loãng mẫu. | Lít | 3600
323 | Dung dịch rửa dùng khi tự động bảo trì | Sản phẩm được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa hệ thống dòng chảy, cũng như pha loãng mẫu dùng khi tự động bảo trì | mL | 4800
324 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm mức 1 định tính và định lượng cặn nước tiểu | Vật liệu kiểm soát chất lượng nồng độ mức 1 được sử dụng để theo dõi độ chính xác của máy nước tiểu và soi cặn nước tiểu | mL | 480
325 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm mức 2 định tính và định lượng cặn nước tiểu | Vật liệu kiểm soát chất lượng nồng độ mức 2 được sử dụng để theo dõi độ chính xác của máy nước tiểu và soi cặn nước tiểu | mL | 480
326 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm mức 3 định tính và định lượng cặn nước tiểu | Vật liệu kiểm soát chất lượng nồng độ mức 3 được sử dụng để theo dõi độ chính xác của máy nước tiểu và soi cặn nước tiểu | mL | 480
Phần 15: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR lồng đa tác nhân
327 | Bộ xét nghiệm dùng để phát hiện và định danh đồng thời axit nucleic của vi khuẩn, nấm men và các yếu tố di truyền liên quan đến tính kháng kháng sinh trực tiếp từ mẫu cấy máu đã xác định dương tính | Khả năng phát hiện đồng thời ≥ 43 tác nhân gây bệnh, bao gồm: ≥ 25 vi khuẩn, ≥ 5 nấm men, ≥ 10 gen liên quan đến kháng kháng sinh Hóa chất dạng túi/hộp khép kín, sử dụng một lần Ứng dụng kỹ thuật PCR lồng đa mồi (multiplex nested PCR) hoặc tương đương Loại mẫu: Mẫu cấy máu đã xác định dương tính Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 99% Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 99,8% | Test | 420
328 | Bộ xét nghiệm dùng để phát hiện và xác định định tính/định lượng đồng thời axit nucleic của các tác nhân vi khuẩn, virus đường hô hấp và các gen liên quan đến kháng kháng sinh từ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp | Khả năng phát hiện đồng thời ≥ 34 tác nhân gây bệnh, bao gồm: ≥ 15 vi khuẩn định lượng, ≥ 3 vi khuẩn định tính, ≥ 9 virus, ≥ 7 gen kháng kháng sinh Loại mẫu: Dịch rửa phế quản – phế nang (BAL) Hóa chất dạng túi/hộp khép kín, sử dụng một lần Ứng dụng kỹ thuật PCR lồng đa mồi hoặc tương đương Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 96% Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 97% | Test | 420
329 | Bộ xét nghiệm dùng để phát hiện và định tính đồng thời axit nucleic của vi khuẩn, virus và nấm men gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương từ mẫu dịch não tủy | Khả năng phát hiện ≥ 14 tác nhân gây bệnh, bao gồm vi khuẩn, virus và nấm men Loại mẫu: Dịch não tủy (CSF) Hóa chất dạng túi/hộp khép kín, sử dụng một lần Ứng dụng kỹ thuật PCR lồng đa mồi hoặc tương đương Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 94% Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 99,8% | Test | 240
Phần 16: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR đa tác nhân tự động hoàn toàn
330 | Bộ kit xét nghiệm định tính và phân biệt 6 tác nhân gây viêm đường hô hấp trên. | Khả năng phát hiện: ≥ 6 tác nhân virus hô hấp trên ( Adeno, Cúm A, B, RSV, HRV...) Loại mẫu: dịch tiết mũi họng, hầu họng, dịch rửa phế quản và phế nang . Phương pháp: Quy trình thực hiện tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn, chu trình hoàn thành ≤60 phút Các thuốc thử có chứng nhận CE IVD | Test | 12000
Phần 17: Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm nhóm máu
331 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh | Thẻ để thực hiện xét nghiệm định tính để nhận diện kháng nguyên A, B và D trên tế bào hồng cầu người và để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với tế bào ở trẻ sơ sinh. Thành phần: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng (IgM) anti-A. Hỗn hợp kháng thể đơn dòng (IgM) anti-B. Hỗn hợp kháng thể đơn dòng (IgM) anti-A,B. Hỗn hợp kháng thể đơn dòng (IgM) anti-D . Dung dịch đệm. Anti-IgG. | Test | 7300
332 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu | Thẻ dùng cho xét nghiệm định tính để xác nhận các kháng nguyên A, B và D trên bề mặt các tế bào hồng cầu người Thành phần gồm: Thuốc thử nhóm máu Anti-A: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Anti-A (IgM). Thuốc thử nhóm máu Anti-B : Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Anti-B (IgM). Thuốc thử nhóm máu Anti-D: Kháng thể đơn dòng từ người Anti-D (IgM) | Test | 18000
333 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO theo phương pháp hồng cầu mẫu | Thẻ được sử dụng cho các xét nghiệm xác định nhóm ABO theo phương pháp hồng cầu mẫu. Thành phần tối thiểu: gồm dung dịch có chất đệm không có kháng thể | Test | 18000
334 | Thẻ xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường ở môi trường 22 độ | Thẻ thực hiện đượcxét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường ở môi trường 22 độ | Test | 800
335 | Thẻ xét nghiệm phản ứng hòa hợp ở môi trường 22 độ | Thẻ thực hiện xét nghiệm phản ứng hòa hợp ở môi trường 22 độ | Test | 6000
336 | Thẻ xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường ở môi trường 37 độ | Thẻ để thực hiện xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu, dùng để sàng lọc kháng thể bất thường ở môi trường 37 độ. Thành phần: Anti-Human Globulin, Anti-IgG | Test | 800
337 | Thẻ xét nghiệm phản ứng hòa hợp ở môi trường 37 độ | Thẻ để thực hiện xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu, dùng để sàng lọc kháng thể bất thường ở môi trường 37 độ. Thành phần: Anti-Human Globulin, Anti-IgG | Test | 6000
338 | Bộ kit hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | Hồng cầu mẫu được sử dụng để sàng lọc các kháng thể bất thường trong kỹ thuật gel. Thành phần tối thiểu: chứa hỗn dịch sẵn sàng sử dụng từ các tế bào hồng cầu nhóm O được sản xuất bởi một người hiến tặng duy nhất cho mỗi lọ. Các tế bào ở trong dung dịch có chất đệm và chất bảo quản (neomycin và cloramphenicol). | mL | 600
339 | Hồng cầu mẫu | Hồng cầu mẫu được sử dụng để xác định nhóm ABO chiều ngược trong kỹ thuật gel. Thành phần tối thiểu: gồm hỗn dịch sẵn sàng sử dụng từ các tế bào hồng cầu người thuộc nhóm máu A1, B; các tế bào ở trong dung dịch có chất đệm và chất bảo quản | mL | 8000
340 | Dung dịch đệm phản ứng | Dung dịch đệm phản ứng. | mL | 16000
341 | Dịch rửa cho máy định nhóm máu tự động | Dung dịch được sử dụng để rửa cho máy định nhóm máu tự động | mL | 114000
342 | Vật tư sử dụng để pha loãng hồng cầu | Vật tư tiêu hao sử dụng để pha loãng hồng cầu | Giếng | 40000
*Yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm trúng thầu của phụ lục này. Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cung cấp kèm theo được quy định tại phụ lục 3.1.

## Phụ lục 3.1
PHỤ LỤC 3.1
Yêu cầu đối với thiết bị cung cấp để sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm trúng thầu thuộc phụ lục 3
(Đính kèm công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
STT | Tên phần | Yêu cầu thiết bị, dụng cụ hỗ trợ
1 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu - Xuất xứ: G7 - Kết nối LIS/HIS
2 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu | Hệ thống phân tích tế bào máu ngoại vi tự động: - Xuất xứ G7: - Có khả năng phân tích các chỉ số hồng cầu lưới và dịch cơ thể - Tổng công suất hệ thống phân tích ≥ 100 mẫu/giờ, thể tích hút mẫu chế độ tự động máu toàn phần ≤100µl. - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Có khả năng in, xuất quan trắc gốc từ máy xét nghiệm. - Kết nối LIS/HIS. - Thực hiện xác nhận phương pháp phân tích phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189 - Đạt độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 15189
3 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm miễn dịch | Hệ thống xét nghiệm miễn dịch, xuất xứ G7 - Tổng công suất hệ thống phân tích ≥ 300 test/giờ - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Sử dụng nguyên lý hoá phát quang hoặc điện hóa phát quang - Kết nối LIS/HIS. - Đạt yêu cầu về xác nhận phương pháp (độ đúng, độ chụm, độ tuyến tính, độ không đảm bảo đo ... của xét nghiệm) theo tiêu chuẩn 2429, ISO 15189
4 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm sinh hóa | Hệ thống phân tích sinh hoá tự động tích hợp modul điện giải đồ, có hệ thống RO đảm bảo chất lượng - Tổng công suất hệ thống phân tích ≥ 1200 test/giờ - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Kết nối HIS-LIS 2 chiều. - Đạt yêu cầu về xác nhận phương pháp (độ đúng, độ chụm, độ tuyến tính, độ không đảm bảo đo ... của xét nghiệm) theo tiêu chuẩn 2429, ISO 15189
5 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR đa mồi | Máy Realtime PCR, máy tách chiết tự động, khay giữ lạnh 96 vị trí cho PCR, máy spindown, máy vontex, pipet các cỡ ..... đảm bảo thực hiện 1 chu trình xét nghiệm. - Có kết nối LIS - HIS.
6 | Hóa chất, vật tư tiêu hao tách chiết xét nghiệm PCR đơn mồi | Máy tách chiết tự động
7 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR đơn mồi | Máy Realtime PCR, khay giữ lạnh 96 vị trí cho PCR, máy spindown, máy ủ nhiệt, máy votex, máy ly tâm tốc độ cao, pipet các cỡ.... đảm bảo cung cấp đầy đủ danh mục các thiết bị cho phòng lab sinh học phân tử thực hiện được xét nghiệm PCR. - Có kết nối LIS -HIS.
8 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm theo phương pháp ELISA | Máy xét nghiệm dùng cho các xét nghiệm bằng phương pháp ELISA hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tự miễn, bệnh truyền nhiễm và các bệnh dị ứng (ưu tiên hệ thống tự động hoàn toàn): - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Kết nối LIS/HIS. - Bao gồm đầy đủ các vật tư tiêu hao để hoàn thành 1 xét nghiệm: dung dịch rửa, tip cup, hoá chất bảo dưỡng... - Đạt yêu cầu về xác nhận phương pháp (độ đúng, độ chụm, độ tuyến tính, độ không đảm bảo đo ... của xét nghiệm) theo tiêu chuẩn 2429, ISO 15189
9 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm theo phương pháp immunoblot | Máy xét nghiệm bằng phương pháp immunoblot hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tự miễn, bệnh truyền nhiễm và các bệnh dị ứng: - Công suất ≥30 mẫu - Bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn: Máy chính, máy in, UPS.... - Kết nối LIS/HIS - Bao gồm đầy đủ các vật tư tiêu hao để hoàn thành 1 xét nghiệm: dung dịch rửa, tip cup, hoá chất bảo dưỡng - Đạt yêu cầu về xác nhận phương pháp (độ đúng, độ chụm, độ tuyến tính, độ không đảm bảo đo ... của xét nghiệm) theo tiêu chuẩn 2429, ISO 15189
10 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm cấy máu | Máy cấy máu tự động: - Xuất xứ: G7/Châu Âu - Công suất: ≥120 chai - Có tính năng tự động ủ, lắc và theo dõi liên tục chai môi trường đã cấy bệnh phẩm. - Có tính năng báo động khi phát hiện mẫu dương tính. - Kết nối được với LIS. - Thực hiện xác nhận phương pháp phân tích phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189 và 2429
11 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng trong máu toàn phần tự động: - Xuất xứ: G7 - Sử dụng nguyên lý đo lưu biến quang học - Công suất ≥ 100 mẫu/giờ. - Có khả năng sử dụng ống mẫu nắp cao su chống đông EDTA. - Máy tích hợp bộ đọc mã vạch bên trong hoặc kết nối bên ngoài. - Kết nối LIS. - Tích hợp máy in nhiệt bên trong hoặc kết nối bên ngoài. - Đạt độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 15189 - Thực hiện xác nhận phương pháp phân tích phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189
12 | Hoá chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm rối loạn chuyển hóa | - Hệ thống LC-MSMS/ GCMS - Máy đục lỗ giọt máu thấm khô - Máy lắc - Hệ thống làm bay hơi dung môi.
13 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm lao tiềm ẩn | - Kính hiển vi kỹ thuật số - Máy ly tâm (ống Falcon) - Tủ ấm CO2
14 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Máy soi cặn nước tiểu tự động: - Công nghệ kính hiển vi kết hợp xử lý hình ảnh - Công suất ≥ 50 mẫu/giờ - Tích hợp đầu đọc barcode tự động - Kết nối LIS/HIS
15 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR lồng đa tác nhân | Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử đa tác nhân tự động hoàn toàn: - Phát hiện và xác định nhiều axit nucleic đích từ các mẫu bệnh phẩm lâm sàng. - PCR lồng đa mồi gồm 2 giai đoạn PCR: + PCR giai đọan đầu: thực hiện PCR đa mồi + PCR giai đọạn hai: thực hiện đơn mồi để khuyếch đại thêm các bản sao DNA được tạo ra trong PCR giai đoạn đầu tiên. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS/HIS của bệnh viện.
16 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm PCR đa tác nhân tự động hoàn toàn | Hệ thống PCR tự động hoàn toàn, thực hiện liên tục các bước: tách chiết acid nucleic, khuếch đại, phát hiện và phân tích kết quả trên cùng một hệ thống khép kín. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS/HIS của bệnh viện. Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị trong thời gian thực hiện hợp đồng.
17 | Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm nhóm máu | Hệ thống định nhóm máu tự động hoàn toàn: - Xuất xứ: G7/Châu Âu - Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động. - Có khả năng nhận diện và xử lý barcode mẫu bệnh phẩm. - Có khả năng tự động đọc, phân tích và lưu kết quả xét nghiệm. - Có khả năng lưu trữ dữ liệu , truy xuất lịch sử kết quả. - Kết nối LIS/HIS của đơn vị sử dụng - Có chức năng nội kiểm hoặc hỗ trợ quản lý chất lượng xét nghiệm. - Có hệ thống cảnh báo lỗi kỹ thuật, lỗi thuốc thử hoặc lỗi vận hành. - Phụ kiện đi kèm: máy tính điều khiển, màn hình, phần mềm vận hành. Bộ lưu điện UPS phù hợp cấu hình thiết bị. - Thực hiện xác nhận phương pháp phân tích phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189 - Nhà thầu cung cấp đầy đủ các dung dịch bảo dưỡng, bảo trì và vật tư cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định.