## PL1
PHỤ LỤC 1
Danh mục, số lượng và cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của vật tư y tế phục vụ chuyên môn năm 2026-2028 của Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đợt 2)
(Kèm theo công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
Stt | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử
1.1 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử (loại 1) | Vật liệu tương thích sinh học. An toàn khi chụp MRI 1,5T. Thông số kỹ thuật: - Thân bộ kích thích: kích thước lớn nhất trong mặt phẳng cấy ≤24 mm; độ dày ≤6,3 mm. - Cuộn thu: đường kính ≤31 mm; độ dày ≤3,6 mm. - Dãy điện cực thẳng hoặc cong mềm. - Chiều dài dãy điện cực/vùng tiếp điểm trong khoảng 17,5–25,5 mm - Số tiếp điểm kích thích trong ốc tai ≥22. - Khoảng cách tâm giữa các tiếp điểm ≤1,9 mm. - Độ rộng xung có thể điều chỉnh, giới hạn trên ≥425 μs/pha. - Tần số kích thích tổng tối đa ≥19.800 xung/s. - Có khả năng kết nối với bộ xử lý âm thanh. - Khả năng chịu va đập của bộ cấy ≥ 2,5 J. - Trọng lượng bộ cấy gồm điện cực ≤9 g. - Bảo hành bộ cấy ≥10 năm. | Bộ | 10
1.2 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử (loại 2) | Vật liệu tương thích sinh học. An toàn khi chụp MRI 1,5T. Thông số kỹ thuật: - Thân bộ kích thích: kích thước lớn nhất trong mặt phẳng cấy ≤24 mm; độ dày ≤6,3 mm. - Cuộn thu: đường kính ≤34 mm; độ dày ≤3,6 mm. - Dãy điện cực thẳng hoặc cong, mềm. - Chiều dài dãy điện cực/vùng tiếp điểm trong khoảng 17,5–26,5 mm - Số tiếp điểm kích thích trong ốc tai ≥ 22. - Khoảng cách tâm giữa các tiếp điểm ≤ 2,4 mm. - Độ rộng xung có thể điều chỉnh, giới hạn trên ≥ 425 μs/pha. - Tần số kích thích tổng tối đa ≥19.800 xung/s. - Có khả năng kết nối với bộ xử lý âm thanh; - Khả năng chịu va đập của bộ cấy ≥ 2,5 J. - Trọng lượng bộ cấy gồm điện cực ≤ 9 g. - Bảo hành bộ cấy ≥ 10 năm. | Bộ | 10
2 | Vật tư dùng cho máy khoan System 3600 Bojin
2.1 | Mũi khoan mài kim cương | Mũi khoan mài kim cương đường kính 1.0-6.0 mm, dài 45mm.Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 20
2.2 | Mũi khoan mài Rosen | Mũi khoan mài Rosen, đường kính 1.0-6.0mm, dài 45mm. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 10
2.3 | Mũi khoan sọ tự dừng | Mũi khoan sọ tự dừng đường kính 6mm-12mm. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 6
2.4 | Lưỡi cắt hộp sọ | Lưỡi cắt hộp sọ 20mm. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 15
2.5 | Lưỡi cưa xương | Chiều dài 15-35mm, rộng 5-9mm, dày 0.5-0.8mm. Cung cấp được các loại khác nhau theo yêu cầu của Bệnh viện: lưỡi cưa lắc, cưa rung, cưa tịnh tiến. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 30
2.6 | Đầu gắn lưỡi cưa xương | Tốc độ: 0-15.000 vòng/ phút. Cung cấp được các loại khác nhau theo yêu cầu của Bệnh viện: đầu gắn lưỡi cưa lắc, đầu gắn lưỡi cưa rung, đầu gắn lưỡi cưa tịnh tiến. Tương thích với máy khoan System 3600 Bojin. | Cái | 4
3 | Kẹp mạch máu
3.1 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật đơn | Kẹp mạch máu vi phẫu đơn chất liệu PEEK, thanh ngang bằng thép không gỉ. Có các kích cỡ dùng được cho các mạch máu: 0,2 -1,0 mm, ≤1,0 mm, 1,0 - 2,0 mm. Lực kẹp: tĩnh mạch : 0,2N – 0.49N, động mạch: 0,2N-0,69N. Có tính năng chống tuột kẹp, không biến dạng đầu kẹp khi giữ mạch, đầu kẹp bo tròn, bề mặt xử lý chống chói dưới kính hiển vi. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 72
3.2 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật đôi | Kẹp mạch máu vi phẫu đơn chất liệu PEEK, thanh ngang bằng thép không gỉ. Có các kích cỡ dùng được cho các mạch máu: 0,2 -1,0 mm, ≤1,0 mm, 1,0 - 2,0 mm. Lực kẹp: tĩnh mạch : 0,2N – 0.49N, động mạch: 0,2N-0,69N. Có tính năng chống tuột kẹp, không biến dạng đầu kẹp khi giữ mạch, đầu kẹp bo tròn, bề mặt xử lý chống chói dưới kính hiển vi. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 72
4 | Vật tư tiêu hao điện cơ
4.1 | Điện cực kim dùng 1 lần | Dài ≥ 37mm, đường kính 26G(0.46mm) , diện tích ghi 0.07mm2. Có lớp phủ Silicone, 3 đầu nhọn. Hướng diện tích ghi được chỉ thị ở cán kim bằng mã màu. Lõi vonfram cách điện. | Cái | 100
4.2 | Điện cực dán dùng trong khảo sát dẫn truyền thần kinh | Điện cực dán đo dẫn truyền bằng Ag/AgCl, đầu kết nối 1.5mm, diện tích tiếp xúc tối thiểu 20mm x 25mm, dài ≥ 1m. | Bộ | 100
4.3 | Điện cực đất | Điện cực đất loại dán Ag/AgCl, đầu kết nối 1.5mm, diện tích tiếp xúc ≥ 1500mm², dài ≥ 1m. | Cái | 8
5 | Miếng dán xét nghiệm dị ứng | Miếng dán xét nghiệm dùng để hỗ trợ chẩn đoán dị ứng tiếp xúc. Thành phần mỗi miếng gồm: 10 khoang làm bằng bọt polyethylene, chất kết dính acrylic y tế trên băng keo polyester, giấy lọc và giấy cellulose thấm hút. | Miếng | 200
6 | Khí Argon | Khí Argon độ tinh khiết ≥ 99,99%. Thành phần vết các hợp chất được kiểm soát là: H2O ≤ 0.2ppm; O2 ≤ 0.2 ppm; N2 ≤ 0.5 ppm; CO2 và CO ≤ 0.1 ppm. Bình chứa có áp suất an toàn ≥ 225 bar, áp suất khí nén khi đầy ≥ 130 bar. Khí được nén trong bình dung tích ≥ 8 lít. Nhà thầu cam kết cung cấp Thiết bị phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương để sử dụng khí hàng hóa trúng thầu. | Bình | 60
7 | Bao phủ kính vi phẫu | Dùng để bọc kính hiển vi phẫu thuật. Bao gồm miếng bảo vệ vật kính với chất liệu không gây quang sai và tán xạ ánh sáng. Có chip kích hoạt chức năng tự động hút chân không của kính vi phẫu. Tương thích với kính vi phẫu ZEISS TIVATO đang sử dụng tại bệnh viện. Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 150
8 | Chỉ phẫu thuật
8.1 | Chỉ không tiêu đa sợi số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm nhiều bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm bao phủ bằng polybutylate hoặc tương đương, chỉ số 2/0 dài ≥ 90cm. 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim thép (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 26mm (±10%) 1/2 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0,67mm. Đạt tiêu chuẩn EC, FDA. | Sợi | 300
8.2 | Chỉ không tiêu đa sợi số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm nhiều bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm bao phủ bằng polybutylate hoặc tương đương, chỉ số 3/0 dài ≥ 100cm. 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim thép (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 26mm (±10%) 1/2 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0,56mm. Đạt tiêu chuẩn EC, FDA. | Sợi | 300
8.3 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 7/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài ≥ 60cm. 2 kim tròn đầu tròn, bằng hợp kim thép (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 9,5 mm (±10%) 3/8 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0.21mm. Đạt tiêu chuẩn EC, FDA. | Sợi | 408
8.4 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 8/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 dài ≥ 60cm. 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim thép (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo ≥ 2750 MPa, dài 6,5mm (±10%) 3/8 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0.21mm. Đạt tiêu chuẩn EC, FDA. | Sợi | 408
8.5 | Chỉ thép số 1 | Chỉ thép khâu xương ức số 1 bằng thép không gỉ, dài ≥ 45cm. 1 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim thép (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo ≥ 2.750 MPa, dài 40mm (±10%) 1/2 vòng tròn, đường kính kim ≤ 1,3mm. Đạt tiêu chuẩn EC, FDA. | Sợi | 200
8.6 | Chỉ thép số 2 | Chỉ thép khâu xương ức số 2 bằng thép không gỉ, dài ≥ 45 cm. 1 kim tròn đầu cắt, dài 37 mm (±10%) 1/2 vòng tròn, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp). Lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 5 Kgf. Đạt tiêu chuẩn EC hoặc FDA. | Sợi | 200
9 | Bộ tự thở nửa hở dùng nhiều lần | Bộ tự thở nửa hở nhiều lần cho trẻ em có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao đến 134 độ C. Cấu hình gồm: 01 van tự thở trẻ em nhiều lần, 01 bóng silicone có đuôi dẫn khí loại 500 ml - 1000ml, 01 cút thẳng nhiều lần đường kính trong 15mm/ đường kính ngoài 22mm, 01 cút góc nhiều lần đường kính trong 15mm/ đường kính ngoài 22mm, 01 cút thu nhiều lần đường kính trong 13mm (±2mm)/ đường kính ngoài 15mm, 01 cút thu thẳng 5.0mm (±1mm) dẫn khí, 01 ống nối silicone sử dụng được nhiều lần dài ≥ 20 cm, 01 dây silicone dẫn khí 4.0mm dài ≥ 2.0 m. | Bộ | 10
10 | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ em | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ em trong khoảng 2,5kg đến 15kg, sử dụng một lần, không bao gồm dây dẫn. Độ dày yêu cầu trong khoảng từ 0,07cm đến 0,16cm. Tương thích với dao mổ điện của các hãng sản xuất. | Cái | 6000
11 | Quả lọc thận nhân tạo cỡ 1,1m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: 1,1m2. Thể tích mồi: ≤ 68 ml. Hệ số siêu lọc: ≥ 14 (mL/giờ/mmHg). Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure ≥ 247 ml/min, Creatinine: ≥ 214 ml/min, Phosphate: ≥ 178 ml/min, Vitamin B12: ≤ 101 ml/min. Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc phương pháp khác. Đạt tiêu chuẩn EC hoặc FDA. | Quả | 400
12 | Muối viên nén | Độ tinh khiết: tối thiểu 99,5%. Hàm lượng Nacl: tối thiểu 99.4%. Màu sắc: Trắng. | Kg | 2000

## PL2
PHỤ LỤC 2
Danh mục, số lượng và cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của hóa chất xét nghiệm phục vụ chuyên môn năm 2026-2028 của Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đợt 2)
(Kèm theo công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
Stt | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Khoanh giấy phát hiện ESBL và AmpC
1.1 | Khoanh kháng sinh phát hiện AmpC & ESBL | Bộ phát hiện ESBL + AmpC được sử dụng để sàng lọc các chủng vsv sản xuất AmpC & ESBL Thành phần: Mỗi bộ chứa 1 lọ của: Cefotaxime 30 mcg/khoanh Cefotaxime/Clavulanic acid 30/10 mcg/khoanh Cefotaxime/Cloxacillin 30/200 mcg/khoanh Ceftazidime/Clavulanic acid/Cloxacillin 30/200/200 mcg/khoanh Bảo quản ở -20°C trong điều kiện khô ráo Có chứng nhận IVD | Khoanh | 8000
1.2 | Khoanh giấy để định danh Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
2 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm vi sinh bằng phương pháp vi pha loãng
2.1 | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn Streptococcus pneumoniae | Khay kháng sinh đồ cho Streptococcus pneumoniae, sử dụng kỹ thuật vi pha loãng, có IVD. Thành phần kháng sinh: Moxifloxacin, Levofloxacin, Tetracycline, Cefuroxime, Ceftriaxone, Cefotaxime, Daptomycin, Chloramphenicol, Penicillin, Meropenem, Ertapenem, Amoxicillin / clavulanic acid tỉ lệ 2:1, Linezolid, Clindamycin, Cefepime, Tigecycline, Azithromycin, Erythromycin, Trimethoprim / sulfamethoxazole, Vancomycin. Cung cấp kèm môi trường canh thang Mueller Hinton. Đóng gói riêng từng khay. | Khay | 10000
2.2 | Bộ khay kháng sinh đồ dành cho Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae (kỹ thuật vi pha loãng) | Khay kháng sinh đồ cho Haemophilus influenzae/ Streptococcus pneumoniae, sử dụng kỹ thuật vi pha loãng, có IVD. Thành phần kháng sinh: Levofloxacin, Clarithromycin, Penicillin, Cefaclor, Ceftriaxone, Ampicillin, Cefepime, Sparfloxacin, Imipenem, Trimethoprim/sulfamethoxazole, Meropenem, Cefuroxime, Cefixime, Tetracycline, Ampicillin/sulbactam tỉ lệ 2:1, Chloramphenicol, Erythromycin, Amoxicillin/clavulanic acid tỉ lệ 2:1. Cung cấp kèm môi trường canh thang HTM hoặc môi trường canh thang Mueller Hinton. Đóng gói riêng từng khay. | Khay | 10000
2.3 | Khay kháng nấm đồ vi pha loãng | Khay kháng kháng nấm đồ với anidulafungin và micafungin, sử dụng kỹ thuật vi pha loãng, có IVD. Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml): Micafungin (0.008-8), Caspofungin (0.008-8), 5-Flucytosine (0.06-64), Posaconazole (0.008-8), Voriconazole (0.008-8), Itraconazole (0.015-16), Fluconazole (0.12-256), Anidulafungin (0.015-8), Amphotericin B (0.12-8). Đóng gói riêng từng khay. | Khay | 2000
2.4 | Canh thang cho kháng nấm đồ vi pha loãng | Môi trường canh thang thực hiện kháng nấm đồ - Thành phần: Chứa L-glutamine,Dextrose, RPMI 1640 Powder, và MOPS Free Acid. - Bảo quản: 2-8℃ | Ống | 2000
2.5 | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung TES | - Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES (CAMHBT) - Thành phần: Dung dịch chứa các ion canxi, ion magiê, canh thang Mueller Hinton và đệm TES - Đóng gói trong ống có nắp vặn chất liệu borosilicate. | Ống | 10000
2.6 | Dung dịch pha loãng trong thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh | Môi trường pha loãng các vi sinh vật được phân lập từ các mẫu lâm sàng để để thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh. Thành phần: Nước khử khoáng. Dung tích: ≥ 5mL/ống. | Ống | 2000
3 | Hóa chất xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
3.1 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học | Công dụng: dùng để đo lường số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu . Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 9000
3.2 | Dung dịch nhuộm dùng để đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 6000
3.3 | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 6000
3.4 | Dung dịch ly giải dùng để đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động. Sử dụng để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 600
3.5 | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Công dụng: thuốc thử phân loại nhóm các tế bào bạch cầu (không thuộc bạch cầu ái kiềm), bạch cầu ái kiềm và các tế bào hồng cầu nhân . Số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân, và tỷ lệ hồng cầu nhân được phân tích. Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 500
3.6 | Dung dịch đo hemoglobin | Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 126000
3.7 | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới | Công dụng: Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm huyết học tự động dùng cho phân tích hồng cầu lưới Đạt tiêu chuẩn IVD | Lít | 60
3.8 | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu hồng cầu lưới trong các mẫu máu đã được pha loãng nhằm xác định số lượng hồng cầu lưới, tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưới và số lượng tiểu cầu. Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 360
3.9 | Chất chuẩn (Control) ở chế độ dịch cơ thể | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học dành cho dịch cơ thể | mL | 300
3.10 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 1 | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 1 Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 300
3.11 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 2 | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 2 Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 300
3.12 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 3 | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 3 Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 300
3.13 | Dung dịch kiềm rửa máy huyết học | Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Đạt tiêu chuẩn IVD | mL | 4800
Ghi chú:
- Đối với nhóm danh mục hóa chất xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu: yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để sử dụng hàng hóa trúng thầu. Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cung cấp kèm theo được quy định tại phụ lục 2.1.

## Phụ lục 2.1
PHỤ LỤC 2.1
Yêu cầu đối với thiết bị cung cấp để sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm trúng thầu thuộc phụ lục 2
(Kèm theo công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
STT | Tên nhóm danh mục | Yêu cầu thiết bị, dụng cụ hỗ trợ
3 | Hóa chất xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu | Hệ thống phân tích tế bào máu ngoại vi tự động: - Xuất xứ G7: - Có khả năng phân tích các chỉ số hồng cầu lưới và dịch cơ thể - Tổng công suất hệ thống phân tích ≥ 100 mẫu/giờ, thể tích hút mẫu chế độ tự động máu toàn phần ≤100µl. - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Có khả năng in, xuất quan trắc gốc từ máy xét nghiệm. - Kết nối LIS/HIS. - Thực hiện xác nhận phương pháp phân tích phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189 - Đạt độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 15189